阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号： 131-2020CG-198

采购人：  阳新县教育局

项目名称：阳新县白杨中学、白沙实验中学、龙港初级中学

理科仪器、理科实验室成套设备采购

采购内容：一包：理科仪器采购

二包：理科实验室成套设备采购

黄石曼宇工程项目管理有限公司

二0二0年十月

目   录

第一章 投标邀请书	4

第二章 投标人须知	7

投标须知前附表	7

一、 说  明	8

二、 招标文件	9

三、 投标文件	10

四、 开标与评标	15

五、 投标人信用信息及查询	17

六、 中标与合同	18

七、 采购信息公告	19

八、 质疑及提交	19

九、 相关条文解读	20

十、 其他注意事项	20

十一、 适用法律	21

十二、 招标文件的解释权	21

第三章 项目采购清单、技术规格、参数及要求	21

第四章 资格审查方法及标准	116

一、 资格审查方法	116

二、 资格审查标准	116

第五章 评标方法、程序及标准	118

一、 评标方法	118

二、 评标程序及标准	118

三. 评审因素及评分标准	122

第六章 合同书格式（参考）	126

第七章 投标文件格式（参考）	128

第一部分 资格证明文件	128

第二部分 商务文件	130

第三部分 技术、服务文件	132

附件一、 投标书	134

附件二、 制造商中小企业声明函	135

附件三、 中小企业声明函	136

附件四、 残疾人福利性单位声明函	138

附件五、 开标一览表	141

附件六、 投标报价明细表	142

附件七、 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	143

附件八、 投标货物（工程或服务）清单	144

附件九、 交纳投标保证金的银行凭证	58

附件十、 法定代表人授权书	145

附件十一、 投标人的资格声明	146

附件十二、 项目负责人、技术负责人简历表	147

附件十三、 项目班子成员情况表	148

附件十四、 投标人类似项目业绩表	149

附件十五、 符合性审查对照表	150

附件十六、 商务要求响应、偏离说明表	151

附件十七、 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	152

附件十八、 商务评议对照表	153

附件十九、 技术、服务要求响应、偏离说明表	154

附件二十、 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	155

附件二十一、 技术、服务评议对照表	156

# 投标邀请书

依据 阳财采计备[2020]A155、A156号备案表的要求， 黄石曼宇工程项目管理有限公司 受 阳新县教育局的委托，就阳新县白杨中学、白沙实验中学、龙港初级中学理科仪器、理科实验室成套设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号： 131-2020CG-198

- 项目名称：阳新县白杨中学、白沙实验中学、龙港初级中学理科仪器、理科实验室成套设备采购

- 招标内容：一包：理科仪器采购，二包：理科实验室成套设备采购（详见招标文件第三章《项目采购清单、技术规格、参数及要求》）

- 采购预算：一包：人民币105万元，二包：人民币：91万元

- 资金来源：财政资金

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

- 本项目不接受联合体投标。

- 政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2020年 10  月  9 日至2020年  10 月    15日17时30分前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2020年 10  月 30  日 9  时00分（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2020年  10  月 30  日 9  时00分

开标地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

采购人：阳新县教育局

联系人：王辉琪

联系电话：0714-7597630

地址：阳新县兴国镇桃花泉路

采购代理机构：黄石曼宇工程项目管理有限公司

联系人：伍齐华

联系电话： 13581290068

地址：阳新县兴国镇兴国大道118号兴国供电所营业大楼302室

2020年 10 月 9 日

# 投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2020CG-198 |
|  | 项目名称 | 阳新县白杨中学、白沙实验中学、龙港初级中学理科仪器、理科实验室成套设备采购项目 |
|  | 项目属性 | 货物采购 |
|  | 采购人 | 阳新县教育局 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 保证金账户信息 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

## 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指： 黄石曼宇工程项目管理有限公司 。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

## 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

## 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受黄石曼宇工程项目管理有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。不收取投标保证金。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并一起装订，一起封装。

- 投标人应将投标文件正本和副本一起密封装在单独的封包中。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件；投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 开标与评标

- 开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

## 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中示候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

## 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

## 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

## 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

# 项目采购清单、技术规格、参数及要求

- (一包)

一、实验仪器技术要求

## 1）初中物理仪器

| 编号 | 设备名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011 | 计算器 | 产品适合中学生使用，与学生教课书课程同步，采用面、底壳，配备ABS保护外壳，反应速度快，使用寿命长等优点。具有： 1.算术运算、分数运算。百分比计算、度分秒计算，连续计算，答案储存， 2.负数、指数、可使用括号的加、减、乘、除运算， 3.三角函数/反三角函数计算. 4.双曲线函数/反双曲线函数计算. 5.常用及自然对数/反对数计算. 6.根、平方根、立方根、平方、立方计算. 7.倒数、楷乘、随机数、圆周率计算. 8.排列、组合、角度单位转换、坐标变换、工程符号计算， 9.标准偏差，统计计算，回归计算，数据编辑.指、对、幂函数运算 排列、组合计算，求余计算；直角坐标与极坐标转换.随机数及随机整数计算；顺序优先计算；撤消功能； 精确值与高精度近似小数转换；带分数与假分数转换；科学计数法指数输入；度分秒输入，六十进制与十进制转换；M+、M-、M存储器；存入及调用数据；负号，百分号，圆周率，最终答案存储器；括号，其嵌套层数不少于四层；第二功能选择键；上下左右移动光标；删除，插入功能； 科学记数法；有效位数设置 ； 统计功能：表格式统计，最大可对160个数据，80组数据进行统计运算分析。统计计算类型：单变量计算，双变量计算，统计回归计算 统计计算：平均数、求和、平方和、方差、标准差、样本方差、样本标准差、样本数、最小值、四分位计算、中位数、最大值；统计回归分析：线性回归，二次回归，指、对、幂回归，逆回归； | 个 | 27 |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 3 |
| 2002 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 3 |
| 2003 | 打孔器夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 3． 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 3 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。6． 刀口张角可调。 | 个 | 3 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 可钻直径尺寸为：φ6㎜、φ8mm、φ10㎜、φ12㎜ | 台 | 3 |
| 2010 | 手摇抽气机 | 双缸式，1.产品抽气极压力≤6000Pa.2.产品打气极限压力≥0.4×104Pa（4kgf/cm2）.3.气缸由HT200铸铁制成，圓孔内径30+0.02㎜，粗糙度为1.6。4.活塞由45﹟钢制成，活塞直径30～0.013㎜。5. 活塞行程不小于44mm。 | 台 | 3 |
| 2011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 3 |
| 2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相,执行JB/T 6533标准 | 台 | 3 |
| 2013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 3 |
| 2014 | 抽气筒 | 手动抽气 | 个 | 3 |
| 2015 | 打气筒 | 打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ22mm，长250mm；活塞杆直径φ9.5mm，手柄为塑料，直径φ25mm，长度约83mm，直径28mm；气嘴与气筒配套长度150mm连接管，配套气针两个 | 个 | 3 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 3 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能。仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 6 |
| 2023 | 充磁器 | 1、该仪器由盒体、空芯线圈、整流电路、选择开关及按钮开关等组成。2、盒体尺寸为162mm×86mm×92mm，盒体上方分布21个圆形小孔，直径4±0.2mm，盒体中部有一通孔，尺寸为43mm×25±0.5mm，属塑料制品。3、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。插头电源线长不短于80cm。4、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。5、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。6、本产品各尺寸公差均为自由公差。7、将仪器接入220V\50Hz电源,本仪器应能对普通磁性物体进行充磁和退磁。 | 台 | 3 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5×，应符合JY/T 0378-2004的有关要求。 | 个 | 75 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度可达1200摄氏度。1.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2.壶体外形尺寸不小于：直径100mmm，高135mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 3 |
| 2103 | 注射器 | 规格：100ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 个 | 6 |
| 2115 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 3 |
| 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | 1． 产品由透明塑料制成,圆水槽里口尺寸：300mm×300mm×高150mm，壁厚≥2mm，四周圆角≤R5mm。 2． 槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 3． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 4． 水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 5． 符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 | 个 | 6 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 75 |
| 3001 | 物理支架 | 配有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，700mm各一支）平行夹2只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 6 |
| 3002 | 方座支架 | 1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹两个等组成； 2、方座支架的底座尺寸为 210×135mm，表面有菱形防滑槽，立杆直径为φ12mm，一端有 M10×18mm 螺纹，，大铁环内径Φ99mm，小铁环内径Φ55mm，底座和立杆表面应作防锈处理； 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠； 4、立杆与方座组装后应垂直 | 套 | 75 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 由大、小A型座各1个，不同长度立杆3根，复夹4个，烧瓶夹1个，万向夹1个，桌边夹1个，铁环1个，圆托盘1个，吊勾4个，吊勾杆1根，绝缘杆1根，方形底座1块组成。 | 套 | 6 |
| 3004 | 升降台 | 1、结构外观符合JY0001-2003规定；2、使用中有足够稳度；3、升降灵活，无卡死现象；4、升降范围为150mm；5、载重量：台面载重10kg时，应保持水平；6、台面加载10kg重物，并升降1/2高度和全程高度时，应无下滑，无倾翻，无损坏，无变形。 | 台 | 6 |
| 3005 | 万能夹 | 1．万能夹的转动方向，调节范围不小于120°。2．球形万向接头由Ｍ6螺钉紧固,球体直径Φ20mm。3．万能夹夹持直径范围为Φ6～14mm。4．夹孔直径为Φ12.3mm。5．所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度，其公差按GB197三级精度要求。6．其他应符合JY166的有关要求。 | 个 | 15 |
| 3006 | 三脚架 | 材料直径6毫米，圈内径95毫米，脚高135毫米，三脚着地投影面积0.012平方米。焊接牢固，表面喷塑处理。 | 个 | 75 |
| 3007 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，等边三角形的单边长不小于80mm | 个 | 90 |
| 3008 | 试管架 | 产品为塑料注塑而成，壁厚不小于3mm,外形尺寸250x52x86mm,8孔8柱，孔径∅19mm,深80mm,圆柱外径∅10mm,高40mm。 | 个 | 150 |
| 3009 | 漏斗架 | 1、漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。2、底座（1）底座由杂木制成。（2）外型尺寸约260mm×65mm×25mm。3、立杆（1）立杆直径Φ12 mm～15mm，长270mm。（2）立杆应挺直并与底座垂直。4、漏斗安放板（1）安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。（2）安放板上可安放两个漏斗。5、稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗, 使板调到立杆的最高端,整个装置应稳固可靠,不发生翻倒。 | 个 | 90 |
| 3010 | 滴定台 | 1、滴定台由台板、立杆组成。2、台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸约300x150x12mm。3、立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成， 长度不小于550mm。 | 个 | 3 |
| 3013 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 6 |
| 3021 | 百叶箱支架 | 1.百叶箱支架高度为1100mm，宽窄应于百叶箱配套。2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 | 个 | 3 |
| 3022 | 百叶箱 | 1.百叶箱体外尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。2.应选柯木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。3.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。4.百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 个 | 3 |
| 4001 | 学生电源 | 直流:1.5V～9V,1.5A，每1.5V一档 | 台 | 75 |
| 4004 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、8s自动关断 | 台 | 3 |
| 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 6 |
| 4007 | 蓄电池 | 1． 额定电压：6V。2． 额定容量：15Ah。3． 蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式。4． 蓄电池外壳采用全透明，不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 台 | 6 |
| 4010 | 电池盒 | 电池盒用于夹持1号干电池每套4只，电池盒由盒体、弹簧、接插件等组成。盒体采用ABS工程塑料制作，尺寸为：92mm×40mm×38mm弹簧为圆锥形螺旋弹簧，采用直径为0.8mm的碳素弹簧钢丝制成；有串联插口,电池装反时不能接通,盒体上有外接接线柱，可方便将电池电源与外部连接。 | 组 | 300 |
| 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 3 |
| 10001 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度 木质材料制成，厚度不小于0.8cm,最小分度值：1cm.要符合JY 168《演示直尺》技术标准的要求 | 只 | 3 |
| 10002 | 木直尺 | 产品为木质。木材需经脱脂干燥处理，含水率≤18%；尺应平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、无伤痕；尺的最小刻度为1mm，每厘米处刻线为毫米刻线长的2~3倍，并标有相应数字。测量范围0~1000mm；漆层均匀、光亮，无流挂、气泄等缺陷；尺面平面度公差≤3mm。尺边直线度公差≤2mm；尺的外形尺寸约：1000mm×25 mm×5mm。 | 只 | 39 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm，最小分度值0.5mm | 只 | 39 |
| 11001 | 物理天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.02g。 2. 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 2． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 3． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 4． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 5． 其它性能指标应符合GB/T4168－92 的有关规定。 6． 产品应符合JY104-82《学生天平》的要求。 | 台 | 3 |
| 11002 | 学生天平 | 一、200g,0.02g，最大称量200g，最小的感量20mg，不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度。二、技术要求：1、调整天平水平的重锤安装在立柱的上端和下端；2、上锤和下锤之间保持1mm-3mm的间隙； | 台 | 75 |
| 11003 | 托盘天平 | 1． 最大称量100g，分度值0.1 g。2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 150 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0. 5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 3 |
| 11010 | 电子天平 | 1、量程100g；2、读数精度：0.001g；3、采用高精度应变式称量传感器；4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 5、可拆卸式方形透明防风罩；6、数码显示；7、具有超载保护及去皮，计数等功能；8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》的要求。 | 台 | 3 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 3 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 3 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 75 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 75 |
| 12001 | 机械停表 | 1/10秒计时，机芯尺寸42*7.5mm，手握工作位置不停摆，机芯稳固，上条按钮灵活可靠，延续走时≥6小时具有启动、停止、复零功能。符合国标《GB/T22773-2008机械秒表》 | 块 | 75 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 75 |
| 12010 | 节拍器 | 产品由节拍（灯光指示和音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.仪器采用最先进的微处理电路控制及声光同步显示，用发光二极管指示节拍的拍点，具有声光同步的效果。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，速度在20～200拍/分的范围内可持续可调。4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。 | 个 | 3 |
| 12011 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用壁厚2mm的有机玻璃管制作，上下端设有防震垫块。产品总高度约145mm。 | 个 | 3 |
| 12015 | 日晷 | 地平式、塑料座、晷针 | 个 | 3 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成，能反映世界24小时区的所有国家和地区的时刻的时钟。计时盘直径不小于400mm， 外围划12个等格采用12小时计时。 | 个 | 3 |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。 2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6． 要符合JJG 130《温度计》技术标准的要求 | 支 | 180 |
| 13003 | 温度计 | 1． 感温物质：水银。 2． 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 3． 玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4． 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6． 要符合JJG 130《温度计》 技术标准的要求 | 支 | 6 |
| 13004 | 演示温度计 | 一、温度测量教具，供中学教学演示实验用。二、玻璃件：1、玻璃件应光洁透明，不得有裂痕。2、毛细管不得有显见的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。3、感温液体与液柱：（1） 感温液体必须纯洁,无杂质、无沉淀、无气泡。（2） 液柱不得中断、不得倒流。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时,不得在管壁上留下液滴或挂色。 4、温度计示值允许误差:“Ｃ”:±１℃,“Ｆ”:±２Ｋ。 5、板面字与分度线应清晰。 | 只 | 6 |
| 13005 | 热敏温度计 | -10℃～+100℃，线性刻度 | 只 | 3 |
| 13006 | 双金属片温度计 | -5℃～+50℃，圆盘指针式 | 个 | 3 |
| 13010 | 体温计 | 1． 棒式，测量范围35－42℃。 2． 体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 3． 标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 4． 产品应符合国标1588－89《体温计》的要求。 | 支 | 6 |
| 13011 | 电子体温计 | 测量范围：32.0-42.0℃，Led液晶显示。 | 支 | 3 |
| 13020 | 寒暑表 | 测量范围－40℃～50℃，最小分度值1.0℃，有摄氏度（记为C°）和华氏度－40°F～120°F（记为°F）两种刻度，外型尺子195mm×42mm×8mm. | 只 | 6 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～10N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 150 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 150 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～2.5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 6 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～1N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 150 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 6 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N，分度值0.02N | 个 | 6 |
| 14008 | 平板测力计 | 平板测力计由悬挂钩、弹簧、三角形调整片、指针、刻度板、拉杆、限位片。测量范围为0~5N，执行JY0127－1991标准。 | 个 | 75 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 本仪器由齿轮，齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，仪器由两只表及附件组成套。其分别刻度为0.5N。测量范围为正（反）5N，表盘直径为∅200mm。 | 个 | 6 |
| 14011 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。2．外形尺寸：不小于390×90mm；内槽：约287×25（mm）。3．量程：0～2N（牛顿）；最小分度值0.1N。4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰。6．指针用钢板，漆红色。7．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 6 |
| 14012 | 拉压测力计 | 产品由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和刻度板等构成。测量范围不超过10N. | 个 | 6 |
| 14013 | 双向测力计 | 产品有塑料圆筒、指针、弹簧、双向受力刻度牌、塑料拉钩等组成。圆筒外径:φ18mm*156mm.受力刻度牌尺寸：120mm*47mm.塑料拉钩上配有金属螺丝，实验时将螺丝对准拉杆中心的孔，然后旋紧即可。 | 个 | 6 |
| 14020 | 握力计 | 电子型，测量范围：1-90KGF千克力，分辨率：0.1KGF，允许误差：±0.5KGF，工作电源：2*1.5V（电池） | 个 | 3 |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 9 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 9 |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 3 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 3 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 150 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 150 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 75 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 3 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 9 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 9 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 3 |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 3 |
| 16001 | 密度计 | 1. 计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。2. 最小分度值：0.001。3. 误差：±0.001。4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。 | 支 | 6 |
| 16002 | 密度计 | 1. 计量范围：密度0.7000—1.000。2. 最小分度值：0.001。3. 误差：±0.001。4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。 | 支 | 6 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式，可测温度及湿度，仪盘直径不小于125mm，温度可测 -20°C~40°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 3 |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 3 |
| 21001 | 圆柱体组 | 1. 适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用圆柱体组 2.（铜、铁、铝柱体各1只）.每种规格直径20mm，长度32mm。 3. 结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定及JY 131第1.2、1.3条要求。 4. 表面粗糙度（Ra）低于2.5μm，其余应符合JY 131第2章的要求。 5.要符合JY 131《圆柱体组》技术标准的要求 | 套 | 75 |
| 21002 | 立方体组 | 本产品由应由相同体积不同材料的四种正方体组成，四种材料优先选用铜、铁、铝、木。正方体的边长应为25㎜±0.5㎜。铁材料制的立方体表面应作防锈处理。 | 套 | 75 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 本产品由挡板、支架、斜面、过度塑料片、平板（木板、毛巾、棉布）、小车、凹槽板、钢球及玻璃球组成。挡板安装在斜面和平板的两端，高度不小于20mm。支架采用直径3mm的钢材制成，有效高度为55mm。过度塑料片为PVC塑料片，尺寸为190×120mm。斜面采用脱脂干燥木材制成，尺寸为200×120×15mm。平板采用脱脂干燥木材制成，尺寸为525×120×15mm，与斜面之间用铰链连接。毛巾、棉布的尺寸为520×120mm。小车为塑料制成，车体上带有存放砝码的凹槽，四轮同时着面，车轮转动灵活。凹槽板是塑料制成，尺寸为200×120mm，中间有凹槽。钢球的直径不小于16mm,表面镀铬作防锈处理。玻璃球的直径与钢球直径相同。 | 套 | 75 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动。6、塑料制品不应有明显变形和伤痕。7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下落，停在圆柱端口。8、仪器外观及其它还应符合JY0001第4～7章的有关规定。 | 套 | 6 |
| 21005 | 摩擦计 | 摩擦板和摩擦块 | 套 | 75 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 6 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 本产品由塑料圆柱体、吊桶、溢水杯等组成。塑料圆柱体为塑料制，体积应为100cm³，质量为120g±1g，圆柱体上面应有挂钩，表面应有四等分刻线，刻线清晰。圆柱体应能刚好放入吊桶内。吊桶为透明塑料制，具上口，桶身应无划痕、缩迹、渗漏现象。上口和桶底应均有挂钩。溢水杯为透明塑料制，应具有上口和溢水嘴。直径不小于60mm，深度不小于140mm。溢水嘴与杯身应畅通。杯身应无划痕、缩迹、渗漏现象。 | 套 | 75 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 套 | 75 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | U型管、微小压强计、盛液筒、三口量筒 | 个 | 75 |
| 21010 | 连通器 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2．外形尺寸不小于：210×120×210（mm）。3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4．玻璃件壁厚约1.0mm。5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力。7．底座要平稳，表面光滑无痕。8．产品应符合JY232-87《连通器》的要求。9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 3 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。圆球直径φ80mm，圆球壁厚3mm，容积约0.2升；气筒由合金铝管制成，直径φ28mm，长度200mm，活塞杆直径φ7mm，长度250mm；喷嘴10个喷嘴均布于圆球表面，喷嘴孔内径φ0.4mm。产品各部位配合良好，性能可靠。 | 个 | 3 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ105×200（mm）,中间隔板将大水槽分隔一个小水槽。2、排气管2个，分别安装在水槽底部和侧面。3、浮体1个，规格不小于Φ49×50（mm）附配重物5个。4、附浮胶管1根。 | 套 | 3 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 1、产品由盛液筒、浮体、导引磁铁、钢丝条、附件等组成。2、盛液筒为透明塑料圆筒，筒的直径不小于100mm，深度不小于300mm；3.浮体为敞开容器，中间为空心通管，可拆式。尺寸为∅97x97mm,中心通孔直径∅60mm。4.钢丝条直径2mm，长不小于280mm。5、浮体在液体中可处于飘浮、悬浮或下沉状态。 | 套 | 3 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1、产品由透明球形气室、橡胶管、30ml注射器组成，透明球形气室顶端有吸排气孔，下端有进水、排水孔和配重块，并附有胶管和吸排气筒。2、透明球体气室直径为68mm,配重块为铁块 | 套 | 3 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经￠36mm，转轴孔径￠4mm。3、支杆由￠4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面电镀处理。 | 套 | 75 |
| 21016 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、乳胶管长250mm，外经约7mm。7、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 台 | 75 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。透明圆管为φ29.5mm×210mm的空芯玻璃管，圆管壁厚不小于2.5mm。圆管侧壁上的不同深处有两个喷嘴，喷嘴外径18mm，两喷嘴中心距68mm，喷嘴突出高度约34mm。橡胶膜配备不少于三块，尺寸不小于φ60mm。玻璃管经充分消除内应力，壁厚均匀。 | 台 | 3 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 3 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1． 产品由两个附有拉手的铸铁或橡胶半球或圆盘组成。2． 产品为铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。（3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。（4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵 | 套 | 6 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带咀盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。 | 套 | 3 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1、本产品供初中物理教学演示压力和压强的原理用。2、本产品由压强小桌和海绵块组成。3、小木桌桌面尺寸约为88mm×88mm。4、小木桌高约为62mm。 | 盒 | 3 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。 | 套 | 3 |
| 21030 | 杠杆 | 1． 用木材制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％。漆面光亮。 2． 产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺为500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。 3． 杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为480mm。 4． 杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。 5． 产品应符合JY172-84《杠杆》的要求。 | 套 | 39 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,可卡各2个。滑轮直径：7厘米2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。4． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。 | 组 | 3 |
| 21032 | 滑轮组 | 1、滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。2、框架结构形式均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、允许负荷：2千克（20牛顿）。4、轮盘用酚醛塑料制成。框架采用ABS塑料注塑制成。5、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。6、滑轮悬挂后，其框架侧边均应垂直，误差不大于1.5mm。7、各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1.5mm。8、一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90%。每对二并，当负荷1000克时，机械效率应不低于60%。 | 组 | 75 |
| 21033 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮直径￠125mm。摆轴直径￠8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径￠1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 6 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 1.接插组合式，插接牢靠，使用方便。2.箱内定位安装。3.整套仪器应包括应下配件：（1）双向测力计，2只（2）压簧对，约9N，4支（3）加长杠，塑料150mm,100mm各2支（4）销钉，塑料，4只（5）接插叉，塑料，2支（6）接插头，塑料，2支（7）接钩，塑料，2支（8）定位夹，金属，2只（9）小车，金属，2辆（10）车钩，4只（11）大滑轮，Ф120含轴，2只，（12）小滑轮，Ф60含轴，4只（13）平直导规，1支（14）平抛导规，1支（15）惯性块，金属，2块（16）重锤，含锤线1.5m，1只（17）单向插头，2只（18）双向插头，2只（19）滑轮联杆，金属，2支（20）滑轮挂钩，金属，2支（21）支承杆，金属，6支（22）调节杆，2支（23）钢丝挂钩，10支（24）钢丝卡环，4只（25）色圈，PVC红色，4片（26）力矩片，6片（27）卡子，1只（28）直角支板，ABS，带调节轮，4只（29）拉簧，2支（30）实验底板，360×240×20（mm），96孔，4块（31）紧固销，塑料，36只（32）小接插座，塑料，40只（33）吊环，塑料，4只。 | 套 | 3 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用优质塑料脱模而成，造型逼真，机翼尺寸约110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬，高度不小于120mm；底座放置平稳，尺寸为520×150×30mm。可验证机翼上下倒放无升力。 | 套 | 3 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。2． 外形尺寸：约550×240×150mm。3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。6． 各部件均应作防锈处理。7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 台 | 3 |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 75 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 75 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1． 产品由三片齿板、转动轴等组成。2． 齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78×134mm。3． 三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。4． 三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。5． 三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。6． 产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 3 |
| 22005 | 纵波演示器 | 由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。2、振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度。3、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。改变振子的位置，其频率可调。4、螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数为180圈。5、支架为塑料注塑成型，无变形。连接后牢固可靠。6、衬布为白色。7、其它应符合JY0001-2003第5章，第6章，第7章有关规定。 | 套 | 3 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。2、面板：外形尺寸不小于200*300mm，为ABS塑料制成。工作电压6V，音乐发生器与放大器安装于示教板内部，面板上Ф3.5音频输出接口，配合外接喇叭。有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志。3、透明圆筒外径不小于45mm，长不小于220mm，壁厚不小于3mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置。4、发声系统和接收系统均封于圆筒内，接通DC6V电压，声源发声空气传播后由接收系统接收，接收到的声音应响亮，距离仪器5m范围内应清晰。5、仪器应能实现声音在不同媒质（空气、液体、固体）中的传播。 | 套 | 3 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 仪器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示，通过实验可对超声波的应用有更深一层的理解 | 套 | 3 |
| 22009 | 声速测量仪 | 工作环境：环境温度-10℃-40℃，相对湿度：≤85%。声源频率：≥5kHz。传感器间距：3-4m。工作电压：DC 9V | 台 | 3 |
| 22201 | 量热器 | 内筒铝质、电加热 | 套 | 75 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 1． 由两只带有金属和挂绳的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。2． 圆柱体直径φ20mm、长45mm。3． 铅的纯度不得低于99.9％。4． 铅圆柱体的有效使用长度不小于18mm。5． 挂绳安装在圆柱体侧面的孔心中。6． 圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观。7． 削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。8． 产品应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 套 | 15 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，硝化棉若干 | 个 | 12 |
| 22204 | 爆燃器 | 产品由底座、工作室、放电针、线控点火部件、限位装置、指示灯等组成。仪器外形尺寸：φ105×85mm。底座采用工程塑料制作，其上设有盛装酒精的方槽，方槽尺寸：23×23×5mm；工作室采用透明塑料制作，底部直径55mm，高45mm，；放电针采用φ1mm裸铜丝加工而成；线控点火部件由按钮开关、导线组成。导线采用12股铜芯软导线，导线长500mm；限位杆高度不小于40mm，采用φ2mm的钢丝制作。 | 套 | 3 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | JY117、由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成 | 套 | 3 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附有专用酒精灯和火焰罩。 金属试棒分别为铝棒、铜棒、铁棒，试棒长度为172±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长约165mm，三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸约255×95×70mm。 | 个 | 3 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。试棒由炭素钢制作，直径φ14.3mm，总长约325mm；底座采用铸铁制造，外形尺寸约280×80×75mm；铸铁销配置不小于10根，尺寸为φ5×45mm；手柄采用铁皮制成，厚约3mm,宽不小于80mm，配合丝长不小于45mm；仪器配有专用酒精加热器。 | 个 | 3 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。2、蓄热块是一个铝块，导热杆由铜、铁、铝三种金属组成，等粗等长，都有三个分布均匀的凹槽。 | 个 | 3 |
| 22209 | 双金属片 | 1、仪器由铜片、铁片和手柄组成。2、铜片、铁片厚度不小于0.3mm，长度不小于220mm，宽不小于12mm，铜片与铁片用铆钉铆合在一起。 | 个 | 3 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 一、本产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板等组成。二、气室：1、气室为圆筒形，有进气咀和出气口，进气咀与进气管配合紧密，出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。2、气室直径应不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm。3、气室由玻璃或其他透明、不被酒精腐蚀的制作，气室应洁净明亮。4、玻璃气室材质的要求应符合JY0001 7.2、7.4、7.6条文要求。 5、玻璃气室应有防护套，防护套由透明塑料或有机玻璃制作，尺寸为：∅49x104mm。气室在防护套内限位可靠，无串动，有防震垫。6、底座和背景衬板为黑色塑料一体制成，程L型尺寸为：135x100x110mm。仪器放置平稳可靠。7、进气管长不小于300mm，内径与气室进气咀配合牢固。8、胶塞为锥形，大端直径约为15mm，胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。9、外观及其它还符合JY0001中有关规定 | 套 | 3 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 1.扬声器直径不小于200mm，8Ω。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、 在失真度、音质等方面符合技术要求。 | 台 | 3 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 喊话器尺寸：长24.5cm,直径15cm. 最大功率＞15W 失真度＜7% 传送距离（顺丰）＞200M 工作电压DC6V 录音时间10秒 | 个 | 3 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm*150mm。 | 对 | 3 |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学牛用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm*100mm。 | 对 | 75 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm*100mm。 | 对 | 3 |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm*60mm。 | 对 | 75 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1． 本仪器由两只相同的箔片验电器组成，产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。外壳尺寸为87x45x89mm,底座尺寸为115x75x19mm。3．圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。7.产品外形尺寸：115x75x145mm。8． 产品应符合JY202－85《箔片验电器》的要求。9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 3 |
| 23006 | 箔片验电器 | 1． 本仪器由两只相同的箔片验电器组成，产品由外壳、导电杆、箔片及集电板组成。 2． 外壳为封闭式结构，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3．产品外形尺寸不小于50x30x65mm. 4．金属箔片厚度不大于0.02mm带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零；5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 75 |
| 23007 | 指针验电器 | 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球和法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地接线柱等构成。壳体直径不小于φ190㎜，厚度不小于65㎜。前面透明观察屏，后面为演示毛屏，在毛屏上有指示指针张开角度的刻度。前后屏、底座、绝缘子与壳体连接牢固，底座平稳。壳体上有一个M4接地接线柱。圆球导电杆用金属制成，圆球直径不小于φ15㎜，表面镀铬，表面光洁无毛刺。圆球与导电杆之间配合紧密，无松动。法拉第圆筒为不锈钢球，圆筒直径50mm,上端开口，开口直径25mm，指针用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形。指针架用金属制成，表面镀铬，光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作灵敏可靠，不得前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利归零。指针架与导电杆连接牢固，底座采用绝缘塑料制作，底座直径不小于100mm） | 对 | 3 |
| 23008 | 感应起电机 | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于40mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于20mm。2． 起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4． 底座采用绝缘性能优良的木质材料制成。5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。13． 产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。 | 台 | 3 |
| 23009 | 枕形导体 | 由二个装有半球面的金属圆筒和绝缘支杆、底座组成。主要用于演示静电感应和感应起电的原理。 | 副 | 3 |
| 23010 | 小灯座 | 插口、螺口 | 个 | 300 |
| 23011 | 单刀开关 | 仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成，接线柱为金属螺丝。底板、刀柄用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共5件，表面镀镍，开启方便，接触良好。接线柱为M4。 | 个 | 300 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A，1.产品由铁支架、滑杆、支杆、滑鞍、瓷管、接线柱、康铜线等组成。2.各弹性元件均用锡磷青铜冲压电镀而成，接触良好，接线柱在支架两端，使用方便。 | 个 | 150 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A。1.产品由铁支架、滑杆、支杆、滑鞍、瓷管、接线柱、康铜线等组成。2.各弹性元件均用锡磷青铜冲压电镀而成，接触良好，接线柱在支架两端，使用方便。 | 个 | 3 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A。1.产品由铁支架、滑杆、支杆、滑鞍、瓷管、接线柱、康铜线等组成。2.各弹性元件均用锡磷青铜冲压电镀而成，接触良好，接线柱在支架两端，使用方便。 | 个 | 3 |
| 23018 | 电阻圈 | 仪器由盒体、电阻丝、接线柱组成。盒体用优质工程塑料制作，封闭式，规格尺寸：82.5mm×42mm×23mm，电阻丝额定电阻分别为5Ω、10Ω、15Ω，额定电流分别为1.5A、1A和0.6A，接线柱为M4。 产品应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。 | 组 | 75 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm）镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 3 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、由底板：喷塑钢板，规格：560mm×180mm×20mm。三种金属导线,一共5根,分别为：康铜（Φ0.5mm）1根0.5m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根0.5m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根0.5m。铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架,可调节角度。 | 台 | 75 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 仪器为插头式电阻箱的解剖形式，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理，亦可作一般定值电阻用。产品主要由面板、电阻线圈四只、短路插头四只、连接片、站架等组成。面板采用塑料制作，尺寸为220×100×7mm；电阻线圈采用直径为φ0.55mm的康铜丝绕制，阻值分别为：1Ω、2Ω、2Ω、5Ω；短路插头由手柄和插头组成，手柄采用M4接线帽，插头采用φ8mm的黄铜棒制作，插头长20mm；连接片采用厚度0.3mm的铜片制作，连接片宽10mm；站架格质为塑料，与面板组装后高度约115mm。仪器主要技术参数：单个电阻误差：＜0.05Ω，零电阻：＜0.05Ω；最大工作电流：2A（1Ω、2Ω），1A（5Ω）。 | 个 | 3 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 电阻箱采用金属薄板和铝合金边框加工而成，密封结构，各组各档电阻的变化为波段开关形式，电阻低值部分采用康铜线以无感式绕法绕成，高阻部分采用精密专用金属膜电阻，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1级；阻值可调范围：0～9999.9Ω；最小步进值为1Ω；零位电阻：R0＜0.035Ω；参考功率：0.5W，额定工率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ；产品外形尺寸约170×130×80mm。 | 个 | 3 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 电阻箱采用金属薄板和塑料边框加工而成，密封结构，各组各档电阻的变化为波段开关形式，电阻低值部分采用康铜线以无感式绕法绕成，高阻部分采用精密专用金属膜电阻，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1级；阻值可调范围：0～9999.9Ω；最小步进值为1Ω；零位电阻：R0＜0.035Ω；参考功率：0.5W，额定工率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ；产品外形尺寸约170×130×80mm。 | 个 | 75 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组。产品由线路底板、元器件插块、接插器件、专用接线、三角支板等组成。线路底板共4块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。元器件插块座由工程塑料制作，分为大二孔插座、小二孔插座、四孔插座及电池座插座,各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号。大二孔插座外形尺寸为88×40×27mm，小二孔插座尺寸为 58×24.5×26mm，四孔插座尺寸为84×84×36mm，电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共6个）；大二孔插座元器件包括：V符座3块、A符座3块，空位插座1块，小二孔插座元器件包括：单极开关（凸轮式）3个、灯座（螺口式）3个、线绕电阻（5W 5Ω）1只、线绕电阻（5W 10Ω）2只、线绕电阻（5W 15Ω）1只、线绕电阻（5W 20Ω）1只、接线柱座（红、黑各3只）6只；四孔插座元器件有：双极开关（凸轮式）1个；其它附件有：镍铬丝（φ0.3×3300mm）1根、康铜丝（φ0.3×1100mm）1根、铁铬丝（φ0.3×1100mm）1根、灯珠（ 3.8V,0.3A）4只、灯泡（6.2V,0.3A）2只、接线夹（红、黑各1）2个、吊环（8字形）6只、拼接销（开口式）30只、走线插座6个、三角支板（直角边80mm，邻边60mm,厚15.5mm）5个、双插接线（150～1000mm六种）34套、叉头、插头接线（150～1500mm五种）18套、压紧螺杆（M6，可调）2套、压杆2个、压钩2个。产品采用彩盒包装，包装箱尺寸为280×235×400mm。全套仪器可进行下列演示实验：1）演示组成串联和并联电路；2）演示安培表的使用方法；3）演示伏特表的使用方法；4）演示欧姆定律；5）演示电阻的测量；6）演示导体的电阻定律；7）演示变阻器的结构及使用方法；8）演示串联电路的特点；9）演示并联电路的特点；10）演示电器的消耗的电功率测量；11）演示串联的小灯泡消耗的电功率；12）演示并联的小灯泡消耗的电功率；13）演示电磁继电器的控制电路。 | 套 | 3 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 接插组装式，由底板。插座。导线，开关，电流表，电压表。电机等组成。底板尺寸400*200mm.中间在40*40的位置分布平均M5的安装孔共50个，由电阻6个，电容1个，电感线圈1个，电位器1个小灯座1个，指南针1个。桥堆1个，马达2个，运动单元1个，变压器1个，继电器1个，回转开关1个，蜂鸣1个，按钮开关1个，桥接线8CM20个、15CM10个、30CM8个，连接线30CM2个、45CM2个，走线插座15个。 | 套 | 3 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组。产品由线路底板、电池夹座、元器件插块、接插器件、专用接线、特制插头等组成。线路底板1块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共4个）；元器件插块座由工程塑料制作，各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号，插座尺寸为 58×24.5×26mm，元器件包括：单极开关（三角凸轮式）3只、线绕电阻（4W，5Ω）2只、线绕电阻（10W，10Ω）2只、灯座（螺口式）2只、空位插座1只。接插器件有：小接插座16个、吊环3只、拼接销5只。连接导线有：双头接线（50～230mm）18根、叉头接线（140～300mm）6根、小灯泡（2.5V,0.3A)4只、小灯泡（3.8V,0.3A)4只。产品采用彩盒包装，箱体尺寸为390×270×75mm。 | 套 | 75 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 1、产品由底座、3个接线柱、闸刀、单刀片、绝缘柄、卡片等组成。2、底座长74mm、宽35mm、高9mm,两边的接线柱为黑色、中间接线柱为红色柱体。3、底座为工程塑料，表面光洁。 | 个 | 75 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | J2371型，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铁质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的工程塑料，规格为：76mm*53mm*10mm. | 个 | 3 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1、产品由面板、底座、密闭容器、U形玻璃管、电阻丝、乳胶管、止水夹、接线柱等组成。2、产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。3、仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×220×2.5mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长130mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；密闭容器由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约80×50×80mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ6mm，高约180mm。4、仪器组装后总高度260mm。 | 套 | 3 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 1、产品由面板、底座、密闭容器、U形玻璃管、电阻丝、乳胶管、止水夹、接线柱等组成。2、产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。3、仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×220×2.5mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长130mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；密闭容器由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约80×50×80mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ6mm，高约180mm。4、仪器组装后总高度260mm。 | 套 | 75 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1、面板尺寸；450mm*310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 套 | 3 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 套 | 75 |
| 23039 | 电子门铃 | 产品由底座、蜂鸣器、按钮开关、接线柱、外接导线等组成。产品使用电源：DC3V。底座采用工程塑料制作，外形尺寸约40×50×20mm；蜂鸣器安装于底座内，声音悦耳、柔和、清脆；外接导线采用多股铜芯软导线，长度约400mm。 | 套 | 75 |
| 24001 | 条形磁铁 | 1、D-CG-LT-180，每套为2个，T054。2、每套磁铁分为N极和S极，S极用蓝色表示，N极用红色表示，其中每个磁铁的尺寸为：170mm*20mm*10mm。3、采用纸盒包装。 4、符合教育部标准 JY0057-94《教学磁钢》的要求 | 对 | 75 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1、蹄形磁铁外形呈 “U”形，铁芯截面积为20mm×10mm，高80mm，开口间距为60mm。2、蹄形磁铁由铁氧体材料制成。3、蹄形磁铁用CT3型高斯计测试两极磁感应强度不低于2000高斯。4、蹄形磁铁外表应喷漆， N极为红色，S极为蓝色，红蓝色以磁铁的中心截面对称（不对称度不超过1mm）。5、蹄形磁铁外表喷漆应均匀光亮，应无流痕、斑点和气泡。6、蹄形磁铁各尺寸公差不大于0.6mm。7、蹄形磁铁外形对称,两磁极端面应平整,端面朝下应能稳定放置于水平台面。8、产品除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 | 个 | 3 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm*110mm*30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 3 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 2、上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格不小于直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。 3、矩形片用优质透明塑料制作，正面钉不少于50个。规格不小于195×75×2mm,钉Φ3×2mm. | 套 | 3 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 本产品由投影板、小铁棒（无转轴），条形磁铁和U形磁铁组成。投影板上有空穴，空穴中封入小铁棒。整块板上的空穴数量不小于700个。外形尺寸：250mm×250mm×60mm。小铁棒应分布均匀，在空穴中能灵活地自由运动。在未处于永久磁铁的磁场中时，小铁棒可在任意方向取向，不应排成磁感线的形状，在磁场中排列的磁感线形状应自然。 | 套 | 3 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1． 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。2． 工作电流：直流3～6A。3． 线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片。4． 直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成。5． 环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成。6． 螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成。7． 底座尺寸为250mm×174mm×44mm。8． 演示器的线圈骨架和底座用全透明塑料制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。9． 教学演示效果明显。10． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 6 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径25mm，总高25mm。 | 套 | 75 |
| 24008 | 翼形磁针 | 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 | 对 | 75 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 外形尺寸：70mm×106mm×113mm。3. 工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85%。4. 演示原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。演示付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 3 |
| 24010 | 原副线圈 | 1、产品为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成；2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24mm，绕线外径28mm，有效绕线距49.5mm；（3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽。（6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。4、软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长80mm。5、其余按JY121－88《原付线圈》技术要求执行。 | 套 | 75 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 1． 工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A。2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N。3． 铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离。4． 磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm。6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。7． 线圈骨架用塑料制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。8． 符合JY0013－90《蹄形电磁铁》的要求。9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 组 | 3 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 1、纸盒装，线圈2个；衔铁厚2mm; 工作电压3V，工作电流不大于650mA。2、产品各触摸部位无毛刺和尖锐棱角。3、产品各尺寸公差均为自由公差。4、产品接入3V的直流电源，将板桥搭放在两线圈的开口端，仪器产生的电磁力可致下方挂环负重不小于300克。 | 台 | 75 |
| 24013 | 电铃 | 1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验。2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。3、工作电压：直流3V~6V。 | 个 | 3 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、触点系统包括：常开、常闭触点各一对。立式200＂90＂230㎜ | 个 | 3 |
| 24015 | 电磁继电器 | 电磁继电器由电磁铁、常闭触点、常开触点、动触点、拨动装置、外壳和底座组成。外形尺寸：76*56*26mm。 | 个 | 3 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 本产品由底座、U形磁铁、导电管、轨道、支撑杆、悬挂柱及连接线组成。额定工作电压为：DC 6V。底座为塑料制成，有效面积不小于140×85mm,上面带有安装轨道的插孔和外接电源的接线柱。U形磁铁是外框和磁铁组成。外框为冷轧钢板冲压成型，外形尺寸不小于80×42×40mm，板厚不小于1.2mm，两端分别喷红、白油漆。磁铁是强磁磁铁，外形尺寸为40×25×5mm。导电管是铜管制成，直径为4.5mm，长度为70±0.5mm,表面做防锈处理。轨道是两条铜棒，直径为2mm，两端高度不小于18mm, 表面做防锈处理。支撑杆是用钢棒制成，成“L”形，一端固定在U形磁铁的框上，一端有悬挂孔，表面做防锈处理。悬挂柱两端为铜材，中间用绝缘柱隔开，总长度不小于70mm，两端分别有引出导线，导线长度不小于30mm。连接线2条，连接线的一端为鳄鱼夹，一端为接线叉。 | 套 | 75 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 本产品由底座、撑杆、接线棒、方形线圈组成。底座为塑料制成，底部有4个脚，尺寸不小于178mm×119mm×14mm。支撑杆为二根组装式，螺纹连接，连接后长度不小于415mm，与底座安装牢固。悬挂方形线圈的接线棒用ABS塑料制成，长度不小于140mm，其上装有红、黑两只接线柱。线圈框架为ABS塑料，结构为正方形，内边长为61±1mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。底座、支撑杆、接线棒、方形线圈组装后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底痤的高度为46±3mm。 | 个 | 3 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 套 | 75 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。 | 个 | 3 |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 个 | 3 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。6、显示方式：5位、0.5寸LED。7、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 | 台 | 3 |
| 24023 | 电学实验盒 | 产品由电流表、电压表、滑动变阻器、开关、小灯座、灯泡、导线等组成。所有配件装入一塑料盒内，塑料盒尺寸为：230mm*140mm*52mm. | 个 | 75 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm*200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 套 | 3 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 由底座、风能示教板、光能示教板、直流电机、皮带轮等组成。示教板尺寸为90*60*2mm；底座尺寸160*120mm；皮带轮直径为70mm。 | 套 | 39 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 产品由底座、转子、挡板等组成。底座为黑色塑料制成，外径尺寸为125*80*35mm，中间有V字型凹槽，内部安有强磁体。转子直径40mm，长度135mm，黑白二色，内部有磁性材料。挡板采用透明塑料制成，一端呈人字型，能安装于底座上。转子一端靠住挡板，能悬浮于底座上，也可以转动。 | 套 | 3 |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。光具盘主要由三部分构成：光盘、光学元件及平行光源。矩形光盘外形尺寸为：730×240mm；圆形光盘由厚度为1mm的铝板制作，直径不小于φ244mm，圆盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为1°，每10°标注刻度数字，圆盘背面带磁，。光学元件包括：梯形玻璃砖1件、等腰直角棱镜1件、半圆柱透镜1件、凸面镜1件、凹面镜1件、平面镜1件、漫反射镜1件、大双凸柱透镜1件（焦距160mm）、小双凸柱透镜1件（焦距80mm）、双凹柱透镜1件（焦距-80mm）等。 | 套 | 3 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm； 7、对平行与主光轴的光束在焦平面上的光斑直径不大于6mm。 | 个 | 3 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm。 | 个 | 3 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1、外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度15±1mm.2、玻璃料的一拉质量应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；3、玻璃砖的上下两底面平行度为0.10mm；4、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；5、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。6、J20006，两底角分别为60°和45°。 | 块 | 75 |
| 25005 | 光具座 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：采用φ16双元钢结构；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。7、、G-PG2-SG-100型。16mm，双轨。附件包装:木盒 | 套 | 75 |
| 25006 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，¢=40mm；F=50±2mm，¢=30mm；F=300±12mm，¢=50mm；F=-75±4.5mm，¢=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 套 | 75 |
| 25007 | 三棱镜 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 3． 三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4． 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5． 托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6． 支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 | 个 | 75 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 套 | 3 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 分组实验用，物理学中用于透镜及其应用分组实验 | 盒 | 150 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1、由平面镜、平面镜支架、直角尺组成；2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸不小于100mm×78mm。（2）玻璃平面镜应符合JY0001—2003中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。3、支架应能支持平面镜稳定可靠。4、外观及其它应符合JY0001—2003中有关要求。6、塑料产品选用进口ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 套 | 75 |
| 25011 | 光的传播、实验器 | 光的传播、反射、折射实验器：由底座、带光源支架、半导体激光光源、平面镜、塑料水槽组成。 | 套 | 75 |
| 25012 | 激光笔 | 单支红光，波长为530nm。 | 个 | 75 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1． 仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2． 工作电压：DC6V；工作电流：0.3A。3． 调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。 | 套 | 75 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。 | 套 | 3 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 套 | 3 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 1、符合JY/T0375的规定。2、分光镜调整后，在视场中同时能看到鲜明的光谱和清晰的标度尺像；3、望远镜的放大倍率为7倍；4、平行光管透镜焦距为130mm±5;狭缝长不小于6mm,狭缝离透镜的调节范围为30mm；5、标度管透镜焦距为120 mm±5;标尺长度10mm，等分为125个分度；标尺离透镜的调节范围为30mm；6、三棱镜为60°、30mm等边棱镜、棱柱母线与底面垂直，棱镜厚为25mm； | 套 | 27 |
| 31001 | 轮轴模型 | 由台阶轮、铁轴等组成，大轮直径108mm，小轮直径36mm，铁轴直径为8mm，长度为130mm。 | 个 | 3 |
| 31002 | 轴承模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。内圈直径不小于60mm 2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象。 3．可拆式。 4．要符合技术标准的要求JY 109－82 《轮轴模型》。 | 个 | 3 |
| 31002 | 轴承模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。内圈直径不小于60mm2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象。3．可拆式。4．要符合技术标准的要求JY 109－82 《轮轴模型》。 | 个 | 3 |
| 31003 | 抽水机模型 | 产品为活塞式抽水机模型。主要由泵体、活塞、进水管、出水管、进水阀、出水阀、手柄、底座等组成。泵体、进出水管采用透明性好的塑料制作，泵体外径为φ60mm；活塞、阀门采用颜色鲜艳的塑料制作，活塞直径为φ55mm。底座兼作水槽，容积不小于500ml。 | 个 | 3 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1 产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。泵体叶轮直径不小于100mm，厚度不小于2.5mm；进水口口径φ10mm，出水口口径φ8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸约240×110×15mm。 2． 水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速为600转/分。 3． 在额定转速下，扬水高度不小于0.6米，吸水高度不小于0.6米。 4． 水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。 | 个 | 3 |
| 31005 | 液压机模型 | J2168型，产品由水槽、导水槽、叶轮、传动轴及套管、传动轮、橡胶塞、支脚等组成。水槽、导水槽采用透明塑料制作，壁厚不小于2mm，水槽内空尺寸为φ135×46mm，导水槽内空尺寸约φ90×20mm；叶轮、传动轮采用工程塑料制作，叶轮外圆直径不小于φ55mm，叶片厚度不小于1.5mm，传动轮直径φ100mm；支脚采用直径不小于φ7mm的金属制成，高度不小于130mm。产品组装后总高度约220mm。 | 个 | 3 |
| 31006 | 水轮机模型 | 1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS材料制作，尺寸为168mm*108mm*23mm。3、仪器通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭来演示汽油机基本工作原理。摇臂的运动通过带手柄的飞轮，通过曲轮正时齿轮和凸轮正时齿轮的传动来控制，飞轮直径为100mm，相互啮合的两个正时齿轮比为1：2。4、仪器备有灯光显示装置，电源电压为1.5V，仪器运转时，灯光依旧闪亮，能直观的说明冲程中活塞、进气阀、排气阀、点火等动作。5、模型能正确显示冷却水套断面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。6、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。 | 套 | 3 |
| 31008 | 汽油机模型 | 1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS材料制作，尺寸为168mm*108mm*23mm。3、仪器通过活塞、连杆、曲轴和飞轮连接情况，能形象说明活塞的直线往复运动是如何转化成飞轮的旋转运动的，飞轮直径为100mm。4、仪器上相互啮合的两个正时齿轮的齿轮为1：2，仪器能通过齿轮的转动和各部件的运动来说明柴油机的配气结构。5、仪器备有灯光显示装置，电源电压1.5V，仪器运转时，灯光应依次闪亮，能直接地说明进气、排气、喷油的动作。6、模型能正确显示冷却水套截面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱、喷油嘴、油泵凸轮、高压油泵的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。7、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45，用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。 | 个 | 3 |
| 31009 | 柴油机模型 | 1、产品主要由透明塑料盒、磁针和轴针等组成。2、透明塑料盒外形尺寸为150mm*105mm*20mm。3、磁针由0.6mm厚的碳钢材料加工而成，长为21mm，中部宽为5.6mm，两端圆弧半径为R=0.6mm，磁针排列成四排六行的阵列，磁针中心距24mm，磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为蓝色。4、磁针采用含碳量0.75%-1.2%的碳素工具钢，经热处理后硬度为HR56度-58度。5、轴针长度为15±0.2mm，嵌入盒体底部深度为2±0.2mm，垂直于底面。 | 个 | 3 |
| 31010 | 磁分子模型 | 1、产品主要由透明塑料盒、磁针和轴针等组成。2、透明塑料盒由盒体与盒盖组成，盒体外形尺寸为151mm*104mm*20mm，盒盖外形尺寸为147mm*100mm*1.8mm，盒盖和盒体盖合严密平整。3、磁针由0.6mm厚的碳钢材料加工而成，长为21mm，中部宽为5.6mm，两端圆弧半径为R=0.6mm，磁针排列成四排六行的阵列，磁针中心距24mm，磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为蓝色。4、磁针采用含碳量0.75%-1.2%的碳素工具钢，经热处理后硬度为HR56度-58度。5、轴针长度为15±0.2mm，嵌入盒体底部深度为2±0.2mm，垂直于底面。 | 套 | 3 |
| 31011 | 电机模型 | 立式，工作电压：DC6.12V口 | 个 | 3 |
| 31012 | 电话原理模型 | 电话原理模型 | 个 | 3 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 对开、铜版纸，5幅 | 套 | 3 |
| 51002 | 物质的属性 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 3 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 对开、铜版纸，1幅 | 套 | 3 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 3 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 3 |
| 51006 | 机械运动和力 | 对开、铜版纸，13幅 | 套 | 3 |
| 51007 | 声和光 | 对开、铜版纸，8幅 | 套 | 3 |
| 51008 | 电和磁 | 对开、铜版纸，12幅 | 套 | 3 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 3 |
| 51010 | 机械能 | 对开、铜版纸，3幅 | 套 | 3 |
| 51011 | 内能 | 对开、铜版纸，4幅 | 套 | 3 |
| 51012 | 电磁能 | 对开、铜版纸，10幅 | 套 | 3 |
| 51013 | 能量守恒 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 3 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 对开、铜版纸，4幅 | 套 | 3 |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 套 | 6 |
| 51402 | 初中物理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 套 | 6 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 90 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 6 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 180 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 6 |
| 61001 | 试管 | 12mm*70mm |  | 1680 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 180 |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 15 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 180 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 15 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 15 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 15 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 90 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 15 |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 6 |
| 62071 | T形管 | GG-17料 | 个 | 15 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 75 |
| 64005 | 镊子 | 12.5cm | 支 | 9 |
| 64032 | 石棉网 | 12.5mm*12.5mm | 个 | 90 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | kg | 3 |
| 64063 | 乳胶管 | Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。 | 米 | 15 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 75 |
| 70007 | 铁粉 | 500g | 瓶 | 6 |
| 70021 | 碘 | 试剂50g | 瓶 | 6 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业500g | 瓶 | 6 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 500g | 瓶 | 6 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 500g | 瓶 | 6 |
| 72016 | 甘油 | 500mL | 瓶 | 3 |
| 72025 | 酒精 | 工业500mL | 瓶 | 6 |
| 72027 | 煤油 | 500mL | 瓶 | 9 |
| 72028 | 石腊 | 500g | 瓶 | 6 |
| 77004 | 硫酸 | 工业500mL | 瓶 | 6 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 3 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)：电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 3 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 3 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 3 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 3 |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径50mm的透光片组成。 | 套 | 75 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 产品由品红、黄、蓝三色颜料、调色托盘、毛笔等组成；颜料：为安全环保、着色力高、抗水性强、化学定性好，每种颜料有独立的塑料包装。调色盘为花瓣状；毛笔毛头无脱落、不变色、稳定性好。 | 套 | 75 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 300 |
| 81001 | 测电笔 | 150mm，0-500v | 支 | 39 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽150mm | 支 | 39 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性，十字槽150mm | 支 | 39 |
| 81004 | 尖咀钳 | 150mm，45#高碳钢锻造 | 把 | 39 |
| 81005 | 电工刀 | 多用 | 把 | 27 |
| 81006 | 手摇钻 | 中号 | 个 | 3 |
| 81007 | 木锉 | 200mm | 个 | 3 |
| 81008 | 木工锯 | 框锯 全长不少于500mm 开齿 | 把 | 3 |
| 81009 | 木工锤 | 45号钢500g | 把 | 3 |
| 81010 | 铇 | 全金属中号 | 个 | 3 |
| 81011 | 斧 | 1.5千克以上，带柄 | 把 | 3 |
| 81012 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯 | 把 | 3 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 3 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，150mm | 把 | 3 |
| 81015 | 手锤 | 锤重0.5kg，木柄 | 把 | 3 |
| 81016 | 錾子 | 45号钢 扁头200mm | 个 | 3 |
| 81017 | 锉刀 | 大 | 个 | 3 |
| 81018 | 三角锉刀 | 200mm | 个 | 3 |
| 81019 | 什锦锉 | 6件套 | 套 | 3 |
| 81020 | 活扳手 | 8寸 | 把 | 6 |
| 81021 | 手剪 | 300mm | 把 | 3 |
| 81022 | 直角尺 | 材料：不锈钢，规格：150mm*300mm，厚度不小于2mm，镜面抛光处理。其他符合GB/T 6092-2004《直角尺》标准 | 个 | 3 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 300mm不锈钢 | 个 | 3 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 6 |
| 81025 | 平口钳 | 与钻床配套使用 | 个 | 3 |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 3 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 3 |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 6 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 3 |
| 81030 | 砂轮片 | 割玻璃管用 | 片 | 15 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300w，3000vpm | 台 | 3 |
| 81033 | 钳工工作台 | 钢制含台虎钳等 | 个 | 3 |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 产品主要由十二色油性彩色画笔、透明塑料胶片、三角板、直尺、擦板、二十四色墨水、毛笔等组成；透明塑料片尺寸280mm×220mm,厚度不小于1mm，数量共10张；擦板尺寸为100mm×50mm×40mm,数量1块；十二色油性彩色画笔和着色墨水为安全环保、着色力高、抗水性强。 | 套 | 3 |
| 82001 | 工作服 | 白色连体 | 件 | 12 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工） | 个 | 39 |
| 82006 | 手套 | 棉线 | 双 | 39 |

## 2）初中化学仪器

| 编号 | 设备名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75寸触控一体机 | 1、全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部模块连接线，屏幕采用75英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，书写屏表面硬度达7H；屏幕图像分辨率达3840*2160。 2、具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能，支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 3、整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作，整机可实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示。 4、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 5、所投交互智能平板制造商通过低碳体系认证（ISO14064）和符合IECQ有害物质体系认证 ★6、整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片；整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 7、同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 8、具备不少于3路前置USB 3.0接口，USB3.0接口支持双系统（Android系统、Windows系统）读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 9、整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 10、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键、Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 11、当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，达成节能效果（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 12、为保证学生视力，交互智能平板达到视觉舒适度相关要求，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55 13、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度和对比度调节、声音和图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 14、嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 15、内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 16、为确保整体教学系统运维的稳定性，所投交互智能平板制造商通过CMMI认证 17、可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，并可通过一键切换PPT比例，便于教师上课操作（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 18、内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 19、设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 20、一体机支持dbx-tv或同等音效，保障音视频音质。（提供国家权威机构出具的具备CNAS标识的检测报告并加盖厂商公章） 内置电脑 1、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列i3 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘； 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。（提供证明文件并加盖厂商公章） 3、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔（提供证明文件并加盖厂商公章） 4、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据 5、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（提供证明文件并加盖厂商公章） 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用。 提供制造商授权书、技术参数确认函、售后服务承诺及质量保证承诺函（且有查询电话）的证明原件，相关检测报告（复印件加盖生产厂家公章） | 套 | 3 |
|  | 推拉组合板 | 1、产品结构：左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)，由2块固定板和2块活动板及外框、滑道等组装而成。交互式液晶平板或电子白板可内置于黑板中央，活动黑板可锁定，能完全遮挡并保护交互式液晶平板； 2、基本尺寸：外径4000mm×1300mm，需保证与交互式液晶平板或电子白板物理尺寸配套，实际尺寸可根据交互式液晶平板或电子白板尺寸或学校实际情况进行调整；活动书写板闭合时可以完全遮挡住电子设备，并可以锁定，起到保护电子设备安全的作用；活动书写板敞开时可以完全露出电子设备，满足电子多媒体教学的需要。 3、书写面颜色：米黄色、米白色或绿色、亚光； 4、面板：彩钢板厚度≥0.3㎜，表面有保护膜； 5、背板：采用优质彩钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，凹槽造型美观、可增加强度，使整套产品更加耐用； 6、夹层材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板，容重不低于20KG/M^3. 7、板面与衬板粘贴：面板、夹层、背板之间采用环保多元醇胶，通过专业设备机械化制作，高温一次成型， 8、边框：横框规格90×50mm，竖框尺寸90mm×50mm，小边框尺寸：20mm×30mm采用工业用高强度电泳香槟色铝合金; 9、包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚2.5㎜的ABS工程塑料，外形美观，无尖角，用模具一次注塑成型。 10、板面保护：书写板附有无色透明保护膜，在正式使用前撕去。 11、外观：书写面平整，没有波纹、龟裂、针孔、气泡、斑痕凹凸等缺陷。 12、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，下轨采用专用水平导向双滑轮，保证滑动流畅、噪音小；电子白板可直接由正面拆卸进行维护保养。上下滑轮带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用。 13、活动板拉手:活动板上安装一个拉手,方便活动板的推拉，便于师生使用。 14、安全性：外层滑动板可根据使用情况方便锁定,反复锁定一万次不损坏。 15、安装：隐形安装、没有外露的挂接件，美观时尚 16、书写耗材：每套白板配备：板书笔红蓝各2支，红蓝墨水：各1瓶，板擦2个。 | 块 | 3 |
|  | 安装及辅材 |  | 套 | 3 |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm双面 | 块 | 3 |
| 2002 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 6 |
| 2003 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 3． 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 3 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。 4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 6． 刀口张角可调。 | 个 | 3 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 1.仪器由夹持固定装置、螺旋立柱、转动手轮（手柄）、四支不同直径的刀头及捅条等部分组成。 2.螺旋立柱可通过手轮（手柄）的转动向安装后的刀头稳定加压打孔。 3.刀口直径分别为：φ12mm、φ10mm、φ8mm、φ6mm。刀头用硬度不小于HRC55的钢材制作，刀口锋利，无卷边。 4.捅条直径不小于φ1mm，硬度可保证正常捅出刀管内的残留、堵塞物。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 台 | 3 |
| 2006 | 电动钻孔器 | 产品为充电式电动钻孔器，由电钻及充电器组成。电钻主要技术指标：最大夹持直径φ10mm；无负荷转速：0～600转/分；电池电压：7.2V,1.5Ah；充电器充电电压：7.2V～12V。电钻、电池、及充电器在手提箱内定位放置，手提箱为工程塑料压制，外形尺寸为350×260×90mm。产品正转、反转可调 | 台 | 3 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能。仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 3 |
| 2070 | 电动离心机 | 1、产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。2、仪器主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，主机外形尺寸约230×270×205mm，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作，外形尺寸为φ114×7.5mm；控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。离心管共6支，每只容量20ml。3、主要技术指标：最高转速：4000r/min；容量：20ml×6；最大相对离心场：1435×g；定时范围：0～60min（或常开）；使用电源：AC 220V 50Hz。 | 台 | 3 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 产品为手摇式离心沉淀器，主要由传动装置、离心管、离心管架、桌夹等组成。传动装置采用摇手带动蜗轮传动，各转动部位配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，各部分转动灵活；离心管用进口柔性塑料370Y系列制作，规格尺寸不小于Φ16×100mm，离心管架用厚度不小于1.8mm的冷轧板制作，可托放四只离心管；桌夹采用45号钢制作，夹紧厚度5-60mm，深不小于25mm,夹端设压碗。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 3 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机、搅拌子、立杆等组成。主机外形尺寸约200×135×125mm，镀铬盘直径φ120mm，搅拌子尺寸φ7×22mm；立杆采用φ8mm圆钢制作，长度为230mm，表面镀铬。产品主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz ；电机功率：25W；加热功率：150W；无级调速：0～2000转/分。 | 台 | 3 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度可达1200摄氏度。1.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2.壶体外形尺寸不小于：直径100mmm，高135mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 6 |
| 2077 | 电加热器 | 适用于化学实验过程中加热之用。功率：密封式，额定功率不小于800W。 | 个 | 3 |
| 2081 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：不小于30*20*60cm，毛重不小于3kg，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 | 台 | 3 |
| 2083 | 列管式烘干器 | 1、主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成。2、整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸不小于Φ250×300mm.3、列管尺寸不小于Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。4、列管式烘干器必须有良好接地装置。5、性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。6、工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（2）相对温度：≤80% | 台 | 3 |
| 2084 | 烘干箱 | 智能数控；室温～120℃，±1℃，数字显示，带小数点。温控电路及仪表设计在箱体的上方，以避免发热元件对电路的影响，工作室尺寸：300mm×300mm×340mm。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑只能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统。 | 台 | 3 |
| 2102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 只 | 150 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 产品容积为250ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。瓶体采用聚乙烯材料制作，外形尺寸约φ58×160mm，瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。吸管内径φ5.5m，长约130mm；喷嘴长约58mm，喷嘴出口内径φ1mm。 | 个 | 12 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 采用硬质塑料制成 | 个 | 36 |
| 2123 | 实验用品提蓝 | 产品由篮框和提手组成，篮框采用工程塑料制作，提篮不带手柄尺寸：435*300*112mm，仪器分左右两大格，尺寸分别为435*130*112mm， ★手柄中间两边有九个可以固定试管的孔径为15-23mm | 个 | 6 |
| 2124 | 塑料水槽 | 1． 长方形透明水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 2． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3． 符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 75 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 1． 产品的造型为密封的葫芦状玻璃瓶。 2． 玻璃瓶用95号玻璃制成。直径25mm，不带柄长度60mm.。 3． 玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼 | 个 | 39 |
| 3002 | 方座支架 | 1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹两个等组成； 2、方座支架的底座尺寸为 210×135mm，表面有菱形防滑槽，立杆直径为φ12mm，一端有 M10×18mm 螺纹，，大铁环内径Φ99mm，小铁环内径Φ55mm，底座和立杆表面应作防锈处理； 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠； 4、立杆与方座组装后应垂直 | 套 | 150 |
| 3005 | 万能夹 | 1.产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，金属压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软塑料垫。2.夹杆直径为φ8mm，长150mm，表面电镀。3.夹持范围为φ5～70mm。4.夹持质量不小于1.5Kg。 | 个 | 15 |
| 3006 | 三脚架 | 材料直径6毫米，圈内径95毫米，脚高135毫米，三脚着地投影面积0.012平方米。焊接牢固，表面喷塑处理。 | 个 | 150 |
| 3007 | 泥三角 | 金属丝外套耐高温瓷管，等边三角形的单边长不小于80mm，瓷管长度55mm | 个 | 3 |
| 3008 | 试管架 | 产品为塑料注塑而成，壁厚不小于3mm,外形尺寸250x52x86mm,8孔8柱，孔径∅19mm,深80mm,圆柱外径∅10mm,高40mm。 | 个 | 75 |
| 3009 | 漏斗架 | 1、漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。2、底座（1）底座由杂木制成。（2）外型尺寸约260mm×65mm×25mm。3、立杆（1）立杆直径Φ12 mm～15mm，长270mm。（2）立杆应挺直并与底座垂直。4、漏斗安放板（1）安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。（2）安放板上可安放两个漏斗。5、稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗, 使板调到立杆的最高端,整个装置应稳固可靠,不发生翻倒。 | 个 | 3 |
| 3010 | 滴定台 | 1、滴定台由台板、立杆组成。2、台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸约300x150x12mm。3、立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成， 长度不小于550mm。 | 个 | 3 |
| 3011 | 滴定夹 | 1、为蝶形夹持，工程塑料制作，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。2.各夹头上装有软质护套。 | 个 | 3 |
| 3012 | 多用滴管架 | 1．由ABS塑料制成，壁厚不小于2mm .产品由上架板、中架板、下架板和两块侧板组装而成,拆装方便.尺寸：225mm×85mm×60mm；2.滴管架应为阶梯三层，上架板为9个∅16mm通孔，孔距20mm。3.中架板与上架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm,孔深6mm，与下架板对应的是10个∅16mm通孔.4.下架板与中架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm；另有3个∅22,5个∅10mm和长90mm,宽6.5mm的长方形孔，深都为6mm。5.上下架板之间的高度不小于lOmm。 | 个 | 75 |
| 4001 | 学生电源 | 直流1.5～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 39 |
| 4005 | 教学电源 | 交流2～12V，5A，每2V一档；直流1.5～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 3 |
| 11003 | 托盘天平 | 1． 最大称量100g，分度值0.1 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 39 |
| 11004 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 27 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0. 5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 3 |
| 11006 | 托盘天平 | 演示用，产品应为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：1g标尺称量范围：0～10g，秤盘直径：Φ125mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，★底座由PC（聚碳酸酯）透明塑料制成，两边可调正平衡，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位 | 台 | 3 |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。 2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6． 要符合JJG 130《温度计》技术标准的要求 | 支 | 150 |
| 13003 | 温度计 | 1． 感温物质：水银。 2． 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 3． 玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4． 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6． 要符合JJG 130《温度计》 技术标准的要求 | 支 | 3 |
| 13007 | 数字测温计 | -30℃~200℃ | 台 | 3 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 个 | 3 |
| 16001 | 密度计 | 1. 计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。 | 支 | 3 |
| 16002 | 密度计 | 1. 计量范围：密度0.7000—1.000。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。 | 支 | 3 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式酸度计，测量范围：0.1～14.0P，准确度±0.1PH，补偿电位器调整，附校准液 | 台 | 3 |
| 26001 | 水电解演示器 | 1． 产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、铂合金电极、导线、连接胶管等组成。 2． H形电解管由95#玻璃制成，按25ml分度，最小分度单位为0.5ml。刻度线清晰，造型应规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷。 3． 工作电压：直流6~12V。 4． 电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。. | 台 | 3 |
| 26002 | 水电解实验器 | 1、产品由底座、接线柱、密闭室、电极、密封圈、胶塞、观察管、支撑杆、上支架、连接胶管、漏斗、放气嘴等组成。2、底座由ABS材料制作，尺寸为160mm*120mm*25mm。3、接线柱为M4铜质螺杆，通过导线和电极接触良好。4、密闭室由透明性好的“372”材料制作，尺寸不小于85mm*35mm*35mm。5、密封圈、胶塞为橡胶制品，要求与密闭室及观察管配合紧密，不得有漏气现象。6、两只观察管为玻璃制品，容积大于等于30毫升，要求充分消除内应力，厚壁均匀，内外表面清洁。7、放气嘴为玻璃制品，总长不小于60mm，能充分消除应力，厚壁均匀。8、支撑杆采用直径4mm*240mm的金属杆制作，表面电镀处理。9、接连胶管为乳胶管，与放气嘴、观察管连接紧密，无漏气现象。10、漏斗为塑料制品，上口径不小于直径35mm，下口径直径6mm，下口径要求与密闭室配合紧密，整件高度300mm，厚壁均匀，内外清洁，无气泡。 | 台 | 39 |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由缸体、电极（铜板、锌板、铝板）等组成。3、缸体由透明塑料制成。 | 个 | 39 |
| 26005 | 贮气装置 | J2623型，产品由底座、贮气室、贮水室、导气阀、进排水口、出水管等组成。底座采用ABS工程塑料制作，底径约φ175mm，高度17mm；贮气室及贮水室采用透明性好的“372”材料制作，贮气室外径φ165mm，高度155mm，贮气容积约3000ml，贮气室的侧面有容积刻度，便于观察装置内所贮气体容量；贮水室外径φ165mm，高度45mm。 | 台 | 39 |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 1、粗盐提纯。2、氧气的制取和性质。3、氢气的制取和性质。4、二氧化碳的制取和性质。5、百分比浓度溶液的配置。6、酸的性质。7、碱和盐的性质。8、测定硫酸铜晶体中结晶水的含量。9、土壤、水质、饮料等酸碱性的测定。10、物质的鉴别。 | 个 | 39 |
| 26009 | 分子间隔实验器 | 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏，基本规格为：高200mm,内径48mm，有底座，底座直径不小于68mm。形体为量筒形状,容量300ml,每5ml标有一小格刻线,10ml标有一中格刻线，100ml标有一大格刻线。量筒筒身上口直径与下口直径尺寸误差为40mm土1mm，每小格和每大格的刻线读数误差不大于5% | 件 | 39 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 本产品由演示板、电解槽等组成。演示板外形尺寸330mm×225mm，正面印有并联电路图、装有小灯座5个，并有电解槽电极接线柱。线路图线条宽度不小于2.5mm，线路应清晰无断线等缺陷。电解槽外形尺寸应不小于80mm×30mm×60mm,个数不小于5个。电解槽应透明，并标有电解质溶液名称标签。电极碳棒直径4mm，长不小于40mm，碳棒接插头线，插头线长不小于200mm。 | 台 | 3 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 本产品由透明容器、测量板、容器上盖及电极等组成。工作条件： 环境温度 －10℃～40℃；相对湿度 不大于85%RH；工作电压 直流6V。透明容器可用透明塑料或玻璃材料制成，容积不小于75mm×45mm×70mm。表面透明度良好，无明显划痕。测量板由塑料制成，上面装有测量开关、发光二极管、电极和电源接线柱，印的标识字迹清晰。测量开关控制整个测试过程，在测量时应处在测量档位。发光二极管是由5个超亮发光二极管组成一排，随溶液导电的增强而亮的个数而随之递增。电极和电源接线柱共有4只，接电极的2只，接电源的2只。上盖是塑料制成，上有装电极的孔位，与透明容器和电极配合松紧适当。电极应用碳棒或铜质材料制成，直径为4mm，长度不小于40mm，带有长度不小于200mm的导线，焊接牢固可靠，电接触良好。 | 套 | 39 |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 产品由试剂瓶、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性碳槽等组成。产品外形尺寸约375×375×550mm。产品每次处理的废水总量6L～12L；使用电源：AC220V 50HZ DC 12V 500mA；可处理的污染物：酸、碱废液；铅、镍、银、锌、锰、铜等重金属离子（处理前各种离子浓度均小于500mg/l）；六价铬的化合物（需要做前期处理）；汞的化合物（需要做前期处理）；有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去。反应槽尺寸：φ350×120mm；过滤槽尺寸：320×250×105mm；活性碳槽 | 套 | 6 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。有两个进口：进料口和进风口；三个出口：出铁口、出渣口和高炉煤气出口。 | 个 | 3 |
| 32003 | 分子结构模型 | 一、仪器元件：1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氮原子1个。2、分子：配有氧分子、氢分子、水分子、二氧化碳分子、二氧化氮分子、甲烷分子各一个。3、白色球代表氢、红色球代表氧、黑色球代表碳、天蓝色球代表氮、黄色球代表硫。 | 套 | 39 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为30只；3、塑料球为4孔，距离为1.54A；4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×30mm，数量为40根。 | 套 | 3 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为39只；3、塑料球为5孔，距离为3.35A；4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×40mm，数量为14根，直径4mm×28mm，数量为45根。 | 套 | 3 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 产品供搭建以单质形态存在的C60分子结构用。产品组件均采用工程塑料制作，主要由碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。碳原子为三孔黑色球体，尺寸为φ22.5mm；单中键颜色为紫色，双中键颜色为灰色，尺寸约φ4.5×28mm。球、键组装松紧适度，不易松脱。 | 套 | 3 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为绿、银灰两种，其中绿球代表氯离子数量为13只，银灰代表钠离子数量为14只；3、塑料球为6孔三个方向可互相垂直；4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×42mm，数量为54根 | 套 | 3 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、产品组成：碳60为3孔黑球60个、塑料键为单键60根和双键30根；金刚石为4孔黑球30只、塑料键40根；石墨为5孔黑球39只、塑料键长键14根和短键45根。2、结构特点：C60是由60个碳原子构成的分子；金刚石是由碳原子构成，每个碳原子位于四面体的中心与四角上的四个碳原子以共价键连系着，键与键之间的夹角为109.28度，原子之间的距离为1.54A；石墨的晶体是具有层形的六方晶体结构。3、球体直径均为8mm，连接杆为透明塑料管。 | 套 | 39 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 塑料盒，195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，金属矿物为磁铁矿、黄铜矿、铝土矿、锡石，金属为铜、铁、铝、锡，合金为黄铜、生铁、铝合金、焊锡。 | 盒 | 3 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 塑料盒，195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为原油、溶剂油、汽油、航空煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等。 | 盒 | 3 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 塑料盒，195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为塑料类：ABS、聚丙烯、聚苯乙烯；橡胶类：丁苯、天然橡胶、合成橡胶、三元乙丙；合成纤维类：锦纶、腈纶、丙纶、氯纶等。 | 盒 | 3 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 塑料盒，195x135x33mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本包含有人造牙、氧化铝陶瓷、绝缘陶瓷、光导纤维等。 | 盒 | 3 |
| 42005 | 复合材料标本 | 不少于8种 | 盒 | 3 |
| 52001 | 走进化学实验室 | 对开、铜版纸，12幅 | 套 | 3 |
| 52002 | 身边的化学物质 | 对开、铜版纸，13幅 | 套 | 3 |
| 52003 | 物质构成的奥秘 | 对开、铜版纸，8幅 | 套 | 3 |
| 52005 | 化学与社会发展 | 对开、铜版纸，7幅 | 套 | 3 |
| 52041 | 元素周期表 | 应符合新课标要求，尺寸不小于对开开本, 布质材料，彩色胶印，符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 套 | 3 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 套 | 3 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 330 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 180 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 300 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 90 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 9 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 3 |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 3 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 3 |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 3 |
| 61001 | 试管 | φ 12mm×70mm | 支 | 840 |
| 61002 | 试管 | φ 15mm×150mm | 支 | 1110 |
| 61003 | 试管 | φ 18mm×180mm | 支 | 240 |
| 61005 | 试管 | φ 20mm×200mm | 支 | 240 |
| 61006 | 试管 | φ 30mm×200mm | 支 | 240 |
| 61007 | 试管 | φ 32mm×200mm | 支 | 30 |
| 61008 | 具支试管 | φ 20mm×200mm | 支 | 30 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ 15mm×150mm | 支 | 30 |
| 61010 | 硬质玻璃管 | φ 20mm×250mm | 支 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 300 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 300 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 300 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 330 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 210 |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 9 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 150 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 15 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 9 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 120 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 210 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 6 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 330 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 3 |
| 62005 | 抽气管 | 改良式 | 个 | 3 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 6 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 6 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 6 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 6 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 240 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 75 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 6 |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 6 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 个 | 6 |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 个 | 6 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 3 |
| 62070 | 平底管 | φ 12mm×150mm | 支 | 6 |
| 62071 | T形管 | GG-17料 | 个 | 21 |
| 62072 | Y形管 | GG-17料 | 个 | 6 |
| 62073 | 滴管 | 带滴头 | 支 | 450 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 30 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 12 |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 6 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 6 |
| 62091 | 圆水槽 | φ 200mm×100mm | 个 | 6 |
| 62092 | 圆水槽 | φ 270mm×140mm | 个 | 6 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ 150mm×280mm | 个 | 6 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 90 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 各种型号 | 千克 | 3 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 各种型号 | 根 | 3 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 600 |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 60 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 15 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 150 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 900 |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 120 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 15 |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 个 | 150 |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 个 | 6 |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 个 | 30 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 210 |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 1050 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 60 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 15 |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 15 |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 9 |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 个 | 30 |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 | 150 |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 个 | 30 |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 个 | 6 |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 个 | 6 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 60 |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 450 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 15 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 90 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 60 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 360 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 105 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 240 |
| 64003 | 烧杯夹 | 1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。 2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 3. 夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 3 |
| 64005 | 镊子 | 12.5cm | 支 | 150 |
| 64006 | 试管夹 | 木制 | 个 | 180 |
| 64007 | 止水皮管夹 | 镀铬 | 个 | 150 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 镀铬 | 个 | 3 |
| 64032 | 石棉网 | 12.5mm*12.5mm | 个 | 255 |
| 64041 | 燃烧匙 | 铜制 | 个 | 150 |
| 64042 | 药匙 | 三支组 | 套 | 150 |
| 64051 | 玻璃管 | φ 5～φ6mm | 千克 | 12 |
| 64052 | 玻璃管 | φ 7～φ8mm | 千克 | 9 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ 3～φ4mm | 千克 | 6 |
| 64054 | 玻璃棒 | φ 5～φ6mm | 千克 | 6 |
| 64061 | 软胶塞 | 0-10#,11种规格按中学配备包装。 | 千克 | 15 |
| 64062 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 6 |
| 64063 | 乳胶管 | Ф5mmX7mm耐水耐酸碱，弹性强 | 米 | 90 |
| 64071 | 试管刷 | 三支套 | 套 | 180 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 三支套 | 套 | 90 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 6 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 150 |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 6 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 150 |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 3 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 150 |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 105 |
| 64090 | 燃烧皿 | 60ml | 个 | 75 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 150 |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 150 |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 150 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 3000 |
| 70001 | 铝片 | 100g | 瓶 | 3 |
| 70002 | 铝箔 | 25g | 瓶 | 6 |
| 70003 | 铝丝 | 25g | 瓶 | 12 |
| 70004 | 锌粒 | 工业、500g | 瓶 | 6 |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70006 | 铁丝 | 500g | 瓶 | 3 |
| 70007 | 铁粉 | 500g | 瓶 | 6 |
| 70008 | 锡粒 | 500g | 瓶 | 3 |
| 70009 | 铅粒 | 500g | 瓶 | 3 |
| 70010 | 紫铜片 | 500g | 瓶 | 3 |
| 70011 | 铜丝 | 250g | 瓶 | 3 |
| 70021 | 碘 | 试剂、250g | 瓶 | 3 |
| 70022 | 活性炭 | 500g | 瓶 | 3 |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70034 | 氧化铜 | 工业、500g | 瓶 | 3 |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70043 | 氯化钠 | 工业、500g | 瓶 | 6 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业、500g | 瓶 | 3 |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70049 | 氯化铵 | 工业、500g | 瓶 | 3 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70066 | 碘化钠 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 工业、500g | 瓶 | 6 |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业、500g | 瓶 | 3 |
| 70088 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业、500g | 瓶 | 9 |
| 70090 | 硫代硫酸钠（海波） | 500g | 瓶 | 6 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业、500g | 瓶 | 6 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业、500g | 瓶 | 6 |
| 71004 | 大理石 | 工业、500g | 瓶 | 12 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业、500g | 瓶 | 3 |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂、100g | 瓶 | 3 |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 71042 | 氨水 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 71043 | 氧化钙（生石灰） | 500g | 瓶 | 3 |
| 71044 | 氢氧化钙（熟石灰） | 500g | 瓶 | 12 |
| 71045 | 碱石灰 | 500g | 瓶 | 3 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 72014 | 琼脂（条） | 100g | 瓶 | 3 |
| 72016 | 甘油 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 72025 | 工业酒精 | 95%、500ml | 瓶 | 120 |
| 72026 | 医用酒精 | 500ml | 瓶 | 15 |
| 72027 | 煤油 | 500ml | 瓶 | 6 |
| 72028 | 石腊 | 500g | 瓶 | 3 |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂、25g | 瓶 | 3 |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂、25g | 瓶 | 3 |
| 72054 | 品红 | 染料（酸性）、25g | 瓶 | 3 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1*2cm。 | 本 | 150 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1*2cm。 | 本 | 15 |
| 72063 | 红石蕊试纸 | 条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于1*2cm。 | 本 | 15 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 3 |
| 72091 | 定性滤纸 | 快速，9cm | 盒 | 15 |
| 73005 | 丙酮 | 500g | 瓶 | 3 |
| 74011 | 硫粉 | 工业、500g | 瓶 | 3 |
| 74012 | 镁条 | 25g | 瓶 | 3 |
| 74013 | 铝粉 | 25g | 瓶 | 3 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂、500g | 瓶 | 12 |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂、500g | 瓶 | 9 |
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 77001 | 硝酸 | 试剂、500ml | 瓶 | 6 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂、500ml | 瓶 | 9 |
| 77004 | 硫酸 | 工业、500ml | 瓶 | 12 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂、500ml | 瓶 | 15 |
| 77012 | 盐酸 | 工业、500ml | 瓶 | 18 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂、500ml | 瓶 | 3 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂、500ml | 瓶 | 3 |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂、500g | 瓶 | 3 |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业、500g | 瓶 | 12 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂、500g | 瓶 | 18 |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 75 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽150mm | 支 | 3 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性，十字槽150mm | 支 | 3 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，150mm | 把 | 3 |
| 81015 | 手锤 | 锤重0.5kg，木柄 | 把 | 3 |
| 81017 | 锉刀 | 平面锉刀，带木柄 | 个 | 3 |
| 81032 | 剪刀 | 150mm，民用 | 把 | 3 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 多用型 | 套 | 3 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 不锈钢，适合切割20MM以内。 | 个 | 3 |
| 82001 | 工作服 | 白色连体 | 件 | 39 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害（机加工） | 个 | 150 |
| 82004 | 防护面罩 | 产品为帽式面罩，有机玻璃制成。 | 个 | 3 |
| 82005 | 防毒口罩 | 1.结实耐用、透气性好、过滤功能强。 2. 过滤罐应具有过滤、防护氯气、硫化氢、苯等有机溶剂及挥发性刺激酸气的功能。 | 个 | 3 |
| 82006 | 手套 | 棉线 | 双 | 150 |
| 82007 | 耐酸手套 | 天然乳胶制成 | 双 | 3 |
| 82008 | 乳胶手套 | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 付 | 30 |
| 82009 | 洗眼器 | 金属制，水壶型。 | 套 | 3 |
| 82010 | 简易急救箱 | 绿色药膏1瓶，烧伤药膏1瓶，苏打粉100g。硼酸100G，创可贴10条，灭菌结晶横胺50G，紫药水50ml，碘酒50ml，红药水50ml，3%双氧水100ml，胶布1卷，绷带1卷，药棉1包，手术剪1把，镊子1把，一次性注射器1支 | 件 | 3 |
| 82011 | 实验防护屏 | 1． 产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2． 外形尺寸不小于310mm×290mm，厚度不小于2mm。 3． 防护屏支撑牢靠，平稳。 4． 板面不得有划痕、裂纹等缺陷。 5． 合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 3 |
| 82012 | 易燃品毒害品储存柜 | 1、尺寸：900mm*500mm*2000mm 。双门结构。 2、外壳采用不小于1.2mm厚的冷轧钢板，柜体底座采用不小于2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。 3、柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用PP(聚丙烯树脂)板。 4、柜体底部左右两侧设置进风口，可调节进风量。柜体底板中部有漏液孔。 5、柜体底部设有高度为160mmPP托盘两个。方便试剂瓶的挪转，用户内置填埋料后可实现填埋储存药品的功能，方便更换填埋料及保存柜体内部整洁、安全、美观。 6、柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。 7、柜体中部有三个一次成型三层阶梯式ABS隔板，每块隔板承重》30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易燃品的存放；每个隔板靠背处有一排导风口。 8、柜体顶部有直径不小于100mm的出风口，内置轴流风机；柜体填充具有保温隔热作用的材料，柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封条；双锁配置，其中一把为数显密码锁。柜门相对柜壁凹进10mm，有效保护柜门及数显密码锁。顶部设置120mm高度的独立腔体，可从上部打开。易于更换内置风机，方便维修内部的单片机及其他电子元器件。 ★9、一体化操作面板，数码显示，触摸式开关。方便老师操作。 ★10、可通过单片机设置风机工作时间，分时段设置工作时间 ，自动启停。具有节能和方便老师操作的特点。 ★11、内置温度传感器，温度显示，通过智能单片机设置温度的上下限，超出上下限通过警报器实现声、光同时报警的功能； 12、柜门在非正常打开情况下实现声报警功能，报警器吸附于柜门内侧。 13、顶置声光报警器，报警器底座有磁性，吸附于柜体顶部，安装简单方便。 14、产品已购买产品责任险≧400万。 提供原厂授权书原件、原厂质保函原件、省级以上新产品证明文件、省级及以上检测报告（CMA;CAL;CNAS)原件,检测报告内容须详细体现投标产品的技术参数。须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 个 | 3 |
| 82014 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 3 |

## 3）初中生物仪器

| 编号 | 设备名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 12 |
| 2020 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能。仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 6 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：50X-1000X ； 2、目镜：H5×、H10× 3、镜架：普通弯背可转动机身 4、物镜转换器：外倾式，三孔同心簧片外定位三孔转换器、定位准确 5、采用HPb59-1铜材料185消色差物镜：10×、40×（弹）、100×（油，弹） 6、工作平台面积：不小于120mm×120mm；配移动尺，移动范围：横向60mm；纵向30mm 7、粗动调焦范围50mm，微动调焦范围：不小于2mm 8、调焦机构（齿条）为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象 9、采用聚光镜为二透镜阿贝式，N．A=1.2 并带有可变光栏，配滤光片座10、照明光源：φ50 mm反光镜一面为平面，一面为凹面 11、干燥剂：颗粒 12、防尘罩：塑料袋 13、显微镜说明书：中文 14、包装要求：内塑料工具箱，外纸箱包装 | 台 | 15 |
| 2041 | 生物显微镜 | 放大倍数640倍 目镜 H10× 1个,H16× 1个 镜架 普通弯背可转动机身 1架 物镜转换器 外倾式，簧片外定位三孔转换器 1副 消色差物镜 4× 1只,10× 1只,40× 1只 载物台 单层，面积120mm×120mm，带切片压片 1副 旋转孔径光栏板 φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15五种 1套 照明光源 平凹反光镜φ50 mm 1套 干燥剂 颗粒 1袋 防尘罩 塑料袋 1个 显微镜说明书 中文 1本 包装 塑料箱 1套 | 台 | 75 |
| 2042 | 数码显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统 2、观察镜筒：无限远铰链式棱镜宽视野三目观察头,倾斜30°、可360°旋转，瞳间距48㎜～75㎜，带双边屈光度调节 3、转换器：内倾式四孔物镜转换器，钢珠轴承定位 4、目 镜：广角宽视野平场目镜WF10X/20mm、WF16X/15mm,,视度可调 5、物 镜：平场无限远消色差物镜:IPL4X、IPL10X、IPL40X、IPL100X 6、载物台：双层机械载物台，面积160×142mm，行程52×76mm，游标格值0.1mm，低手位同轴操作X、Y方向移动；双切片片夹;标本夹带缓冲阻尼设计 7、调 焦：载物台垂直移动，带手轮松劲调焦，限位装置粗微动同轴旋转调焦机构，有调节范围为22㎜，微调格值为0.002㎜ 8、聚光镜：高对比度聚光镜，中心可调，准确提供不同倍率所需照明和获得高分辨率和高对比度图象，NA=1.25.可变光阑,手轮升降 ★9、照明装置： LED万象调节上光源1W冷光源带透镜，LED下光源3W亮度可调节，电源开关：3档式电源开关，分别控制上光源，下光源，关闭。非球面集光镜、确保不同倍率下获得充足均匀的照明、抽拉式集光镜座，可方便快速更换灯泡，内藏式装置3WLED冷光源，均匀的复眼照明，亮度连续可调。 10、电压插头：变压器（EI型），220V/110V可切换。 ★11、开启功能：为保证在运输过程中仪器的安全，仪器在出厂时调焦机构的传动部分进行了的固定。在使用安装仪器前，须松开光源罩锁紧螺钉将光源罩从机架前方抽离出底座。拆下保护螺钉，然后装上光源罩，拧紧光源罩锁紧螺钉。 ★12、全铝合金箱包装。 13、摄像系统：内置高分辨率专业显微摄像机，进口高清晰无坏点芯片（在100X下检测），1/2英寸逐行扫描传感器，真实物理像素动态500万，USB2.0输出，自动/手动白平衡，确保色彩不失真。 14、软件系统： 图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等功能。图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。校准与测量：对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。图像融合：将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，得到一副全平场的大视野图片。专业自动拼图：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。最大支持20×20张图像的拼接，拼接速度快、准确。 ★10.1寸联想大屏幕数码显微镜系统采用Cortex-A9双核架构的ARM嵌入式处理芯片。 液晶屏主要技术规格： Cortex-A9双核架构嵌入式CPU •支持分辨率高达1080p，高帧率的全双工视频编解码 •支持Anroid 4.2(以上) 操作系统 提供制造商授权书、技术参数确认函、售后服务承诺及质量保证承诺函（且有查询电话）的证明原件，国家专利证书、全国高教仪器设备展示会组委会2017年推荐企业证书、检测报告（复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 3 |
| 2043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40-1500倍 | 台 | 3 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 产品由眼罩、目镜、目镜视度调节圈、直角棱镜组、锁紧手轮、调焦手轮、支柱、底座、载物台、压簧片、可换物镜等组成。主要技术指标：产品总放大倍数：20X/40X；物镜放大倍数：2X/4X；目镜放大倍数：10X/10X；数值孔径：0.05/0.07；线视场：10mm/5mm；工作距离：81.8mm/49.1mm；调焦范围：40mm；产品外形尺寸约：160×120×250mm。 | 台 | 27 |
| 2051 | 放大镜 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。2． 凸透镜直径不小于φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5×。3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。4． 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 150 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 12 |
| 2070 | 电动离心机 | 4000r/min\20ml×6,可定时、220V、50HZ | 台 | 3 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 1.产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成。2.齿轮变速箱：（1）变速箱用优质工程塑料ABS制作，外形尺寸不小于130×85×25mm.变速齿轮比例不小于1:2.下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置。（2）组装后的齿轮箱应固定方便、转动灵活。3.转台用金属制作，螺钉固定，4等分均匀分布试管环，试管环应能360°转动，表面镀锌防锈处理。4.规格尺寸不小于Φ16×100mm。 | 台 | 3 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 无极调温、转速为（0-1250）rpm，电机功率25W，加热功率200W。由聚四氟乙烯和优质钢材精制的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强 | 台 | 3 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度可达1200摄氏度。1.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2.壶体外形尺寸不小于：直径100mmm，高135mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 3 |
| 2076 | 电炉 | 有效加热面积不小于30*30cm，密封式,额定电压 ＡＣ 220Ｖ±5％ 50Ｈz ＋5,消耗功率 1000Ｗ | 个 | 3 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 小型 | 个 | 3 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 一、工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5摄氏度。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高） | 台 | 3 |
| 2084 | 烘干箱 | 1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2.系统具有控温、定时和超温报警等功能； | 台 | 3 |
| 2086 | 电冰箱 | ＞150L | 台 | 3 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 3 |
| 2088 | 光照培养箱 | 光照强度：0l×～12000l×分级可调；控温范围：10℃～50℃(有光照)；温度波动性：±1℃；温度均匀度：±2℃ | 台 | 3 |
| 2089 | 超净工作台 | 1.工作台台面采用不锈钢薄板制作,洁净耐用,抗腐蚀性强.控温仪表选用触摸式,分级调速,整机四面采用有机玻璃,便于学生试验演示操作。2.过滤效果:实测尘粒在不小于0.3-0.5UM大气尘小于3个/升。3.震动:工作台面不大于3um。4、单人、单面。 | 台 | 3 |
| 2119 | 整理箱 | 采用PP塑料制成，透明美观，耐用，矮型，储存及分发药品用。 | 个 | 15 |
| 2120 | 保温桶 | 采用PP塑料制成，透明美观，耐用，矮型，储存及分发药品用。 | 个 | 6 |
| 3002 | 方座支架 | 1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹、平行夹两个等组成； 2、方座支架的底座尺寸为 210×135mm，表面有菱形防滑槽，立杆直径为φ12mm，一端有 M10×18mm 螺纹，，大铁环内径Φ99mm，小铁环内径Φ55mm，底座和立杆表面应作防锈处理； 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠； 4、立杆与方座组装后应垂直 | 套 | 6 |
| 3006 | 三脚架 | 材料直径6毫米，圈内径95毫米，脚高135毫米，三脚着地投影面积0.012平方米。焊接牢固，表面喷塑处理。 | 个 | 75 |
| 3008 | 试管架 | 优质塑料制成，8孔8柱，外形尺寸约249mm×61mm×84mm。 | 个 | 27 |
| 10006 | 软尺 | 软塑。规格：1500mm。软尺最小分度值为1cm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。 | 把 | 27 |
| 10015 | 测微尺 | 产品为台尺。台尺厚度不大于1.5mm的透明硅酸盐玻璃制作，中心位置有精确的等分刻度线。台尺尺寸为76×26±0.5mm，台尺等分刻度线是将1mm分为100格，每格长10um。 | 个 | 12 |
| 11004 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 12 |
| 12003 | 电子停表 | 1/100秒计时，具有时、分、秒、星期、年、月、日显示，整点闹响。塑料外壳，液晶显示尺寸13.5*30mm,有独立换电池结构,无需打开后盖,电池更换周期二年. | 块 | 75 |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 180 |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 15 |
| 13023 | 干湿球温度计 | 1．由二支相同的温度表组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度， 2．通过查算表，根据湿球温度和干球温度的差来查算相对湿度。 3. 最小分度值:1℃ 4. 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 39 |
| 16015 | 血压计 | 1、医用汞柱型血压计 ； 2、量程0—40kpa ； 3、示值精度±0.27kpa； 4、本品由打气球、橡皮袖带、橡胶管，玻璃管、水银壶等组成 | 个 | 6 |
| 16016 | 肺活量计 | 1、由不锈钢材料和吹气软管组成。2、瓶直径约为155mm，高度约为415mm。3、印有容量刻度，最小刻度0.1升。刻线长度不小于8mm，宽度不小于lmm。4、吹气软管长不小于640mm。带有吹气咀。 | 台 | 3 |
| 16041 | 计数器 | 产品由外壳，计数按钮、复位键、数字观察窗、挂环等组成。产品外壳为不锈钢材质，数字观察窗尺寸27×16mm，数字字高不小于7mm，挂环直径不小于φ30mm。产品外形尺寸：φ44×32mm。可计数位：0～9999。 | 个 | 27 |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 6 |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 套 | 75 |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 个 | 75 |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 把 | 3 |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外线，尺寸不小于468mm×330mm×390mm，铁质结构。单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞。 | 台 | 3 |
| 27006 | 接种环 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝10条。 | 把 | 75 |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 产品由透明塑料容器，其容积约为5600ml、四棱锥集气漏斗、试管、注水漏斗、集气盖、试管架、排气管等组成。 | 套 | 27 |
| 27009 | 徒手切片器 | 金属结构、带刻度 | 个 | 24 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 27 |
| 27012 | 光照培养架 | 1、由架体、隔热板、照明灯管组成。2、架体实用多层，万能角钢，内置电源，照明独立控制，灯管固定在隔热板上，每层配专用灯一支，并使用平衡棒可任意调节隔热板的高度。 | 套 | 3 |
| 33001 | 植物细胞模型 | PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。其他技术要求应符合JY190-1985 | 件 | 3 |
| 33002 | 根纵剖模型 | PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。其他技术要求应符合JY191-1985 | 件 | 3 |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987 | 件 | 3 |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。其技术要求应符合JY192-1985 | 件 | 3 |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。其他技术要求应符合JY193-85 | 件 | 3 |
| 33006 | 叶构造模型 | PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。其他技术要求应符合JY194-1985 | 件 | 3 |
| 33007 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径不小于20cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其它技术要求JY195-1985 | 件 | 3 |
| 33008 | 小麦花模型 | PVC材质，小麦花模型附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高约30cm，放于支架上。大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。小穗示两片频片和3～5朵小花。示外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（一个）和两个浆片。其他技术要求应符合JY196-1985 | 件 | 3 |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 45cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上，蝗虫为雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁，示右侧外形和内部结构，其他技术要求应符合JY198-1985 | 件 | 3 |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | PVC材质，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。其他技术要求应符合JY199-1985 | 件 | 3 |
| 33103 | 草履虫模型 | PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。其他技术要求应符合JY291-1987 | 件 | 3 |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | PVC材质，环毛蚯蚓前34节解剖放大模型，长不小于600mm，沿背中线第32节处剖开体壁，宽不小于230mm，第34节中部横断，横断面直径不小于100mm。其他技术要求应符合JY0314-1991 | 件 | 3 |
| 33105 | 血吸虫模型 | 1． 模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。 2． 雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。 3． 雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。 4． 雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。 5． 模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。 6． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 7． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 | 件 | 3 |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 模型PVC材质。男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合JY158-1984 | 件 | 3 |
| 33202 | 头、颈、躯干模型 | 模型PVC材质。男性成人，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合JY158-1984 | 件 | 6 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高1700mm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸、要求应符合JY159-1984的要求 | 件 | 3 |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 1． 产品为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。 2． 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。 3． 产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。 4． 符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。5.技术要求应符合JY164-1984 | 件 | 27 |
| 33206 | 眼球仪 | 1．示眼球结构，晶状体曲率可变，采用ＰＶＣ硬塑制作；2.形态正确，比例适当、纹理清晰，各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 | 件 | 3 |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84 | 件 | 3 |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 模型PVC材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84 | 件 | 27 |
| 33209 | 喉解剖模型 | 1． 产品高约24cm，固定于底座上。 2． 示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。 3． 喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。 4． 喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。 5． 模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。 6． 各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰。 7． 应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于2—4气管软骨前方。 8． 在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。 9． 去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。 10． 甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。 11． 应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。 12． 杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。 13． 喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。 14． 应正确显示声壁位于喉中间的内下方，呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。 15． 应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。 16． 气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。 17． 声门裂应显示其前窄后宽约成30°角的形态结构特点。 18． 为了防止变形或脆裂，模型应有用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。 19． 产品应符合JY161-84《喉解剖放大模型》的要求。 20． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 件 | 3 |
| 33210 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY162—1984《肺泡放大模型技术条件》的规定， 8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 33211 | 脑解剖模型 | 模型PVC材质。自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。其他技术要求应符合JY163-1983 | 件 | 3 |
| 33212 | 耳解剖模型 | 1． 产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。 2． 整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。 3． 外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。 4． 示颈内动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7． 符合JY165—84《耳解剖放大模型技术条件》的规定。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7． 符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 件 | 3 |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1． 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7．符合JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 1． 产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2． 模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3． 示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 4． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 5． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 6． 符合JY0315—91《皮肤结构模型技术条件》的规定。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1． 产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。 2． 肝长200mm、宽120mm、厚60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 3． 胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长160mm、宽60mm、厚25mm，作不小于130mm长的剖面。 4． 十二指肠呈"C"形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖 | 件 | 3 |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 模型PVC材质。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成，肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm。肾单位模型不小于400mm×240mm，肾小体模型，直径不小于100mm。其他技术要求应符合JY0319-91 | 件 | 3 |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 一、适用范围： 适用于初中生物课堂教学演示。 二、技术要求： 1. 产品应用板式结构，程序电路控制，演示心脏的结构和模拟血循环。 2. 模型应显示：心脏的四腔，血管和心脏的各部，瓣膜、心肌、乳突等；主动脉弓、升主动脉、无名动脉、上下腔静脉、肺动脉、肺静脉及肺和远端组织的毛细血管。 3. 模型应演示以下内容：大循环和小循环，各种瓣膜的结构开闭和功能，一个心动周期的形成。 4. 产品各部的比例、位置、走向应正确自然，可动部分易控制、可靠。 5. 电动部分应安全可靠。 6. 模型比例协调，着色鲜明，所示部位的名称应贴签注明。 7. 符合JY0001-2003中9.1～9.6的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。 | 件 | 3 |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。其他技术要求应符合JY0357-1999 | 件 | 3 |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 模型PVC材质。由右手和骨骼，支架一根，肌肉两块，底盘一个组成。关节可模拟活动，整体尺寸≥700mmx180mmx80mm | 件 | 3 |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 模型PVC材质。，右侧下半之牙列，下颔角至冠突高度不小于210mm，各部结构按比例放大。配底座可水平转到或取下，其他技术要求应符合JY0354-1999 | 件 | 3 |
| 33222 | 胃解剖模型 | 模型PVC材质。自然大，模型作纵剖，显示胃在中等度膨胀时的形状，粘膜壁、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之粘膜等构造 | 件 | 3 |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 本模型采用集成电路原理，通过发光管显示肾小球的过滤作用和肾小管的重复吸收作用。 血液及尿液定向流动采用发光管装置其中血液用红色发光管显示，尿液用红色发光管显示。 接通电源开关，可显示血液及尿的形成过程 | 件 | 3 |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，显示胸廓内结构和器官，按照每分钟30次的频率，显示呼吸运动的吸气和呼气两个过程。整体尺寸不小于400mm×150m×600mm | 件 | 3 |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。 | 件 | 3 |
| 33226 | 护理人模型 | 模型PVC材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。 | 件 | 3 |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于370mm×470mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长约400mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 1、标本用体长不小于150mm的鲫鱼或鲤鱼制作。2、标本右侧向衬板，并展开背鳍，其外形。3、标本应完整显示动物的消化系、生殖系、循环系、排泄系、呼吸系等。4、血管内分注红、兰两色剂，标本的背面向衬板。5、标本应完整无缺，并保持自然色。6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本不得有漏液现象。7、产品应符合JY145-82《哇解剖浸制标本技术条件》的规定。8、产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的通知。9、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 瓶 | 3 |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 1、标本用大形针青蛙或蟾蜍制作。2、将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。3、标本应完整显示动物的消化系、生殖系、循环系、排泄系、呼吸系等。4、血管内分注红、蓝两色剂，标本的背面向衬板。5、标本应完整无缺，并保持自然色。6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本不得有漏液现象。7、产品应符合JY145-82《哇解剖浸制标本技术条件》的规定。8、产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的通知。9、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定， | 瓶 | 3 |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、产品由石龙子科、晰蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm，2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面争掉。3、血管内分注红、蓝两种色剂。4、标本背面向衬板。5、标本应完整显示动物的消化系、生殖系、排泄系、呼吸系等。6、标本应完整远投、并保持自然色。7、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没，标本瓶不得有漏液现象。8、产品应符合JY269-87《蜥蜴解剖浸制标本技术条件》的规定。9、产品符合JY143-82《动物浸标本通用技术条件》的规定 | 瓶 | 3 |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 1、标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。2、保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态。3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布。4、标本应完整显示动物的消化系、生殖系、循环系、排泄系、呼吸系等。5、标本应完整无缺，并保持自然色。6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没，标本瓶不得有漏液现象。7、产品应符合JY146-82《鸽解剖浸制标本技术条件》的规定。8、产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。9、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质要求. | 瓶 | 3 |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红蓝黄三种色剂。2、沿腹中线切开，将皮翻向两侧。3、标本应完整显示动物的消化系、生殖系、循环系、排泄系、呼吸系等。4、标本应完整无缺，并保持自然色。5、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没，标本瓶不得有漏液现象。6、产品应符合JY147-82《兔解剖浸制标本技术条件》的规定。7、产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。8、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 瓶 | 3 |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 1、标本由蛙的下列八个发育期组成，①单细胞期②尾牙期③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢的蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙。2、①-③期在容器中不定位，④-⑧期以腹面向下定位。再按发育顺序自左向右排序。3、各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展，并保持自然色。4、产品符合JY148-82《蛙的发育顺序标本技术条件》的规定。5、产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。6、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 瓶 | 3 |
| 43007 | 水蛭标本（蚂蝗） | 水蛭标本（蚂蝗） | 瓶 | 3 |
| 43008 | 蛔虫标本 | 1、标本用前、后端之最长距离不小于200mm的雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作。2、标本应完整无缺，并保持自然。3、整体染缸在密封包装的标本瓶内。4、产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。5、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 瓶 | 3 |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种标本由单生花序、总状花序、伞形花序、头状花序、复总状花序、穗状花序和复穗状花序等七种不同植物的花序组成。标本经保色处理、浸制，瓶装。 | 瓶 | 3 |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 标本由十字花科、葫芦科、茄科、豆科、菊科、蔷薇科、禾本科等七种以上的不同植物的花冠组成。标本经保色处理、浸制，瓶装。 | 瓶 | 3 |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带、裙带菜、鼠尾藻、海黍子等组成，标本经保色处理、浸制，瓶装。 | 瓶 | 3 |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜、石花菜、海萝、蜈蚣藻等组成，标本经保色处理、浸制，瓶装。 | 瓶 | 3 |
| 43013 | 海葵标本 | 动物学浸制标本，用于观察海葵外部形态的教学与实验。标本体需选用新鲜完整的材料制作2、符合ＪＹ２８２－８７《海葵标本技术条件》的规定 | 瓶 | 3 |
| 43014 | 海蛰标本 | 动物学浸制标本，用于观察海蜇外部形态结构的教学与实验。标本体需选用新鲜完整的材料制作符合ＪＹ２８３－８７《海蜇标本技术条件》的规定。 | 瓶 | 3 |
| 43015 | 寄居蟹标本 | 动物学浸制标本，用于观察寄居蟹外部形态结构的教学与实验。应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 瓶 | 3 |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。整体浸制。螺壳背面向衬板示寄居蟹的头部及其附肢和共栖的生物。 | 瓶 | 3 |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 1、标本用发育正常的猪肉绦虫囊尾蚴，形态完整。2、标本完整无缺，并保持自然。3、整体染缸在密封包装的标本瓶内。4、产品符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。5、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 瓶 | 3 |
| 43018 | 园蜘蛛标本 | 蛛形类 | 瓶 | 3 |
| 43019 | 蜈蚣标本 | 多足类 | 瓶 | 3 |
| 43020 | 海参标本 | 棘皮动物 | 瓶 | 3 |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 标本由几种珍贵植物组成，标本经保色处理。浸制，分装在标本瓶内。 | 瓶 | 3 |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 1. 产品用葫芦藓制作，示藓类植物的不同世代。 2. 标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。3. 标本的浸制执行JY 143第3章的规定。 4. 整体性能执行JY 0001第4章的规定。 5. 产品的结构执行JY 0001第5.1，5.4，5.23，5.26等条的规定。 6. 产品外观执行JY 0001第6章和第8章的规定 | 盒 | 3 |
| 43023 | 蕨生活史标本 | 1. 产品用铁线制作，示蕨类植物的不同世代。2. 标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。3. 标本的浸制执行JY 0001第4章的规定.4. 保管和运输的环境温度0～40℃，并避免光直射。 5. 整体性能执行JY 0001第4章的规定。 6. 产品的结构执行JY 0001第5.1、5.4、5.23、5.26等条的规定。7. 产品外观执行JY 0001第6、8章的规定。 | 盒 | 3 |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 1.产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态； 2.标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器 内，虫体以腹面向下定位；按生活史顺序排列； 3.卵不少于四粒并排列成行； 4.各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 执行JY150-82标准。密封式纸盒制作，盒面为透明度高的浮法玻璃制作。标本盒规格305×195×30mm.标本前7个时期应嵌入试管中。 | 盒 | 3 |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 1.产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义； 2.产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母 蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列； 3.卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制，各个标本 分封或部分合封于小容器内； 4.母蜂腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂可显示其口器端部；各成虫的姿势应 一致； 5.巢础和蜂巢应不小于30×50mm。执行JY151-82标准。密封式纸盒制作，盒面为透明度高的浮法玻璃制作。标本盒规格270mm×185mm×30mm。 | 盒 | 3 |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。 | 盒 | 3 |
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4133型。 二、技术要求： 1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。 4. 应有防腐措施。 5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求。 | 盒 | 3 |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：SB—FD—J—28型。 二、技术要求： 1. 标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。 2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。 3. 卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。 4. 成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应明显。 5. 蛹纺锤形，长不小于18㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。 6. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 | 盒 | 3 |
| 43106 | 兔骨骼标本 | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4141型。 二、技术要求： 1. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。 2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。 3. 舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。 4. 标本应有防虫措施，应符合JY153-82和JY154-82的各项要求。 | 盒 | 3 |
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4142型。 二、技术要求： 1. 标本应选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。 2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。 3. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。 4. 骨骼以原位安装。 5. 符合JY153-82和JY279-87的各项要求。 | 盒 | 3 |
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4143型。 二、技术要求： 1. 标本应选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）。 2. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。 3. 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。 4. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。 5. 符合JY153-82和JY280-87的各项要求。 | 盒 | 3 |
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 由成熟家鸽制作。以站立的自然态固装在底座上，多附颈椎一块。显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14块颈椎、5～6块胸椎、愈合荐椎（综荐骨）、6块尾椎、尾综骨、5对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸肋）胸骨和龙骨突出。显示一、适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物学课堂演示。 2. 型号：J4144型。 二、技术要求： 1. 标本应选用成熟家鸽制作。 2. 标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。 3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。 4. 标本还应显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。 5. 符合JY153-82和JY281-87的各项要求。号签。 | 盒 | 3 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | 39 |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 一、适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，不应密集。 2. 标本应选用典型的，正常生长，完整无损的褐藻，显示其典型特征：上部是宽大扁平的叶状体；中部是细而短的柄；下部是分支状的根状物。 3. 标本建议选用海带、裙带菜、鹿角菜、海蒿或其他褐藻类植物。 4. 标签应注明植物名称及科属。 5. 符合JY0001-2003中10.11的规定 | 套 | 3 |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 一、适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，不应密集。 2. 标本应选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。 3. 标本建议选用紫菜、石花菜、海索面、石莼或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。 4. 标签应注明植物名称及科属。 5. 符合JY0001-2003中10.11的规定。 | 套 | 3 |
| 43115 | 珊瑚标本 | 一、适用范围、型号规格： 初中生物教学演示实验用。 二、技术要求： 1．标本应保持一定程度生活时的基本色。 2．似鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。 3．浸制标本可以拼接，但不得超过二处，虫体部分不少于50%。 4．在整体中截取的标本应注意形态匀称和完整性。 | 盒 | 3 |
| 43116 | 化石标本 | 标本应选用三叶虫、鱼和植物的化石组成，盒装。 | 盒 | 3 |
| 43117 | 蝴蝶标本 | 蝴蝶标本，盒装。 | 盒 | 3 |
| 43118 | 节肢动物标本 | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物学习观察用。 2. 规格：六种以上。 二、技术要求： 1. 产品应包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 盒 | 3 |
| 43119 | 昆虫标本 | 一、适用范围、规格： 1. 适用于初中生物课学习观察用。 2. 规格：六种以上。 二、技术要求： 1. 产品应包括六种以上的常见昆虫标本，固定，成套，装盒。 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 盒 | 3 |
| 43201 | 植物根尖纵切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。5、标本的纵切面与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。8、技术要求符合JY68-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43202 | 顶芽纵切 | 1、标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。5、标本取材为黑藻顶芽。6、做芽的中部纵切,切片厚度在8μm 以内,每张玻片垂直放材料一片。7、使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。8．生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。9．技术要求符合JY70-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上能看清上述组织的纵断结构。3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔。在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构。4、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。5、纵横切片的厚度为15～25um。6、横切与纵轴垂直，各部细胞不有倾斜现象。纵切材料两端整齐，长度5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续。7、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。8、标本具下列一项时为二级品： a 木质部导管、机械组织与其他组织分色不清晰； b 材料磁裂现象不超过表皮的1/4； c 薄壁细胞的收缩不超过10%； d 标本四周有轻微余色。9、技术要求符合JY71-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。2、能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等。3、在木质部能看清年轮。4、在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶。5、标本于秋未取材，选用根木三年生枝。6、切片厚度在15um以内。7、标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）。8、各部组织无破裂，表皮脱落不超过1／4。9、标本具下列一项时为二级品： a 木质部和韧皮部分色不清晰。 b 皮层与韧皮部或韧皮部与木质邻间有裂隙，但不超过1／3； c 表皮脱落超过1/4，但小于3／4； d 标本上有轻微污物不超过三处。10、技术要求符合JY73-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 1.标本在80× 和 200× 学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；2.能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3.染色体着色均匀清晰。 | 片 | 180 |
| 43221 | 迎春叶横切 | 1.标本在80× 和 200× 学生显微镜下，观察松叶横断面的结构； 2.能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等； 3.表皮细胞壁厚，有角质层；叶肉细胞的壁向内形成突起，伸入细胞腔内，细胞内有叶绿体；在叶的 中心部分有两束维管组织； 4.内陷气孔的断面可看出副卫细胞、保卫细胞和孔下室等结构； 5.应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定； 6.标本取材于松属双维管亚属中的马尾松、黄山松或赤松的针叶； 7.切片厚度在25μm以内，每张玻片放材料不少于二片； 8.标本用番红、固绿染色，表皮、导管、胞核等呈红色，其它组织绿色； 9.标本应完整、无污染物，各组织间无裂隙； 10.表皮、树脂道、维管束等处细胞倾斜部分不超过叶横截面的1/4。 | 片 | 180 |
| 43301 | 青霉装片 | 1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2.能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝； 3.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 4.标本取材为人工培养的典型青霉； 5.视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 6.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 7.分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察； 8.菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 9.应能看到不少于五个模式的帚状枝； 10.无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 | 片 | 180 |
| 43304 | 细菌三型涂片 | 1.在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2.清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3.标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌，杆菌可 用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4.在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5.作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6.选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 | 片 | 180 |
| 43309 | 曲霉装片 | 1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2.能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝； 3.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 4.标本取材为人工培养的典型青霉； 5.视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 6.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 7.分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察； 8.菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 9.应能看到不少于五个模式的帚状枝； 10.无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 | 片 | 180 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。2． 能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。3． 能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子。4． 标本取材于人工培养的曲霉属任一种。5． 视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定。6． 标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显。7． 分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察。8． 菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象。9． 应能看到不少于五个模式的分生孢子穗。10． 无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。11． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。12． 产品应符合JY252-87《曲霉装片》的要求。13． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 180 |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 1． 标本在100×显微镜下观察。2． 取材为形体完整并带芽体的水螅。3． 水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象。4． 能看清芽体空腔与消化循环腔相通。5． 封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。6． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 180 |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 2． 能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。3． 标本得材于动物的肠系膜等。4． 平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐。5． 标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。6． 标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。8． 产品应符合JY89－82《单层扁平上皮装片》的要求。9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 180 |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1.取材为哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，保持其自然伸直状态。 2.做腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不少于4mm。 3.胶原纤维束伸直，可有部分略呈波纹状，无断裂或卷曲现象。 4.在400×生物显微镜下清楚观察腱纵断面的结构。 | 片 | 180 |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示。4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。5、平铺的结缔组织中不会混人动物的毛。6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等。7、弹力纤维明显，胶原纤维均匀、形态正常，不有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。8、技术要求符合Y94-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43507 | 人血涂片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。5、用苏木精、曙红双重染色。6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。7、技术要求符合Y95-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。4、标本取材于哺乳动物的隔肌5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。6、明暗带及胞核等着色清晰,对比协调。7、纵切材料的肌纤维伸直,成纵断面的肌纤维不会不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均完整无皱褶。8、技术要求符合JY96-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。2、能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。4、细胞分离适中、形态正常。材料内不有污物。5、技术要求符合JY97-82的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43510 | 心肌切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。6、标本取材于哺乳动物的心脏。7、切片厚度在8μm以内，材料面积4x4mm。8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。9、呈纵断面的肌纤维材料面积的2／5。10、保持细胞结构正常。11、技术要求符合JY98-82的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。3、不要求显示尼氏体。4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。6、神经原分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内五个运动神经原。7、技术要求符合JY99-1982的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43516 | 动静脉血管横切 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不过多的保留血管外围的其它组织。6、标本轮廓完整，不切穿分枝处，厚度在9μm以内。7、标本用苏木精、曙红双重染色。8、内皮90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。9、动静脉外围所附带的其它组织，不会影响对主要结构的观察。10、技术要求符合JY237-87的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43517 | 小肠切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面。5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面。6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者三条。8、绒外不附着粘液，上皮细胞不有自溶现象，其它组织无炎症或病变。9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。10、技术要求符合JY238-1987的相关规定。 | 片 | 180 |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。2、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮，为平铺在玻片上的扁平细胞，细胞形态正常，近圆形或椭圆形。3、苏木精与曙红双重染色，对比协调。4、技术要求符合JY67－1982的相关规定。 | 片 | 15 |
| 43601 | 字母“e”装片 | 1.标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2.使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3.标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4.字母应不能脱落，放置不能歪斜。 | 片 | 180 |
| 43602 | “上”字装片 | 1． 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2． 使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3． 标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4． 字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 | 片 | 180 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男、女性各一片。2、能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统。5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。6、技术要求符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的相关规定。 | 片 | 180 |
| 53001 | 生物体的结构层次 | 对开、铜版纸8幅 | 套 | 3 |
| 53002 | 生物与环境 | 对开、铜版纸3幅 | 套 | 3 |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 对开、铜版纸10幅 | 套 | 3 |
| 53004 | 生物圈中的人 | 对开、铜版纸16幅 | 套 | 3 |
| 53005 | 动物的运动和行为 | 对开、铜版纸6幅 | 套 | 3 |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 | 对开、铜版纸8幅 | 套 | 3 |
| 53007 | 生物多样性 | 对开、铜版纸9幅 | 套 | 3 |
| 53008 | 生物技术 | 对开、铜版纸3幅 | 套 | 3 |
| 53009 | 健康地生活 | 对开、铜版纸7幅 | 套 | 3 |
| 53010 | 青春期教育挂图 | 对开、铜版纸20幅 | 套 | 3 |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 16开，彩色 | 本 | 3 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 90 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 90 |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 90 |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 180 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 360 |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 180 |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 180 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 180 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 180 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 90 |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 180 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 90 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 3 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 90 |
| 62072 | Y形管 | GG-17料 | 个 | 90 |
| 62073 | 滴管 | 带滴头 | 支 | 900 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 90 |
| 62097 | 玻璃弯管 | 各种型号 | 千克 | 3 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 6 |
| 62098 | U形管 | U型，φ15mm×150mm | 个 | 90 |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 360 |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 360 |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 30 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 450 |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 450 |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 450 |
| 64006 | 试管夹 | 木制 | 把 | 75 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 镀铬 | 个 | 75 |
| 64032 | 石棉网 | 12.5mm*12.5mm | 个 | 75 |
| 64042 | 药匙 | 三支组 | 把 | 75 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 3 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 3 |
| 64061 | 软胶塞 | 0-10#,11种规格按中学配备包装。 | 千克 | 3 |
| 64062 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 千克 | 3 |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 个 | 360 |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 个 | 360 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 90 |
| 64095 | 棉纱缸 | 120mm | 个 | 15 |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 玻璃制 | 片 | 75 |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 72014 | 琼脂 | 500g | 瓶 | 3 |
| 72016 | 甘油 | 试剂,100mL | 瓶 | 3 |
| 72022 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 3 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 3 |
| 72025 | 工业酒精 | 500ml | 瓶 | 3 |
| 72026 | 医用酒精 | 500ml | 瓶 | 3 |
| 72052 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 3 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 3 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂,25g | 瓶 | 3 |
| 72091 | 定性滤纸 | 快速，9cm | 盒 | 3 |
| 75003 | 高锰酸钾 | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 77003 | 硫酸 | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 77011 | 盐酸 | 试剂500mL | 瓶 | 3 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂500mL | 瓶 | 3 |
| 77028 | 硼酸 | 试剂500mL | 瓶 | 3 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂500g | 瓶 | 3 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 瓶 | 3 |
| 80301 | 生物实验材料 | 产品主要有大豆、玉米、双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等；其它材料为自备！ | 份 | 75 |
| 80302 | 载玻片 | 50片 | 盒 | 30 |
| 80303 | 盖玻片 | 100片 | 包 | 150 |
| 80304 | 标记笔 | 油性，安全型 | 支 | 75 |
| 80305 | 生理盐水 | 500mL | 瓶 | 3 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡指示 | 支 | 3 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽150mm | 支 | 3 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性，十字槽150mm | 支 | 3 |
| 81012 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯 | 把 | 3 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 3 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，150mm | 把 | 3 |
| 81015 | 手锤 | 锤重0.5kg，木柄 | 把 | 3 |
| 81020 | 活扳手 | 8寸 | 把 | 3 |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 片 | 15 |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。 | 把 | 24 |
| 81112 | 枝剪 | 1． 刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2． 剪刀应采用优质钢制成。 3． 刀柄后端有合口皮扣。 | 把 | 24 |
| 81113 | 水网 | 1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2． 网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3． 网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。 | 把 | 24 |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 24 |
| 82001 | 工作服 | 白大褂 | 件 | 15 |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 150 |
| 82008 | 乳胶手套 | 天然乳胶制成 | 付 | 30 |
| 82014 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 3 |

- 商务要求

1、技术要求：

★1）提供86寸一体机（含OPS计算机）的3C证书复印件，并加盖公章；

2、质量要求：

★1）投标产品必须符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》、GB21748-2008《教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求》、GB21749-2008《教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件》和相关行业标准、企业标准的要求，并经省级及以上专业检测机构检测合格，取得检测报告种类达到30%以上。所投产品的检测报告有效期为2017年1月1日至招标公告发布日，在“货物清单”里标明“有”，以后验收必须提供原件作为验收依据。

3、投标样品及演示

（1）须提供招标货物样品如下：

| 编号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 23020 | 电阻定律实验器 |
| 25005 | 光具座 |
| 2123 | 实验用品提蓝 |
| 11006 | 托盘天平 |
| 2042 | 数码显微镜 |

（2）投标样品外上应注明样品名称、规格型号，所用原材料名称、规格型号等信息，并使用封条封装好加盖投标人公章。

（3）投标样品拆封由投标人在监督工作人员的监督和统一安排下自行拆封和组装。

（4）所有投标人在计算投标报价时，应考虑投标样品所需的费用开支。评标结束后，封存投标商样品，中标公告发布后，中标供应商的投标样品将被封存，作为供货、验收的依据，不予退还。

4、项目地点：

阳新县经济开发区白杨中学、阳新县白沙镇实验中学、阳新县龙港镇初级中学。

5、培训要求：

（1）提供培训教材；

（2）培训内容必须包含：传统实验室、数字探究实验室的硬件及软件功能的使用、设备保养、售后服务等内容；

（3）在项目学校提供不少于2场次，每场次不少于2课时（45分钟每课时）教师操作培训。

★6、质量保证期：

86寸智慧黑板（含OPS计算机）、数码显微镜、毒品柜（包含但不限于以上货物）等大件器材（玻璃器皿等仪器及耗材除外）的质量保证期（简称“质保期”）为验收合格之日起叁年。

如果乙方在规定的期限内没有对有质量问题的产品进行维修、更换或运维服务，甲方有权部分或全部解除合同，并采取必要的措施，相关费用由乙方承担。同时甲方将向乙方提出赔偿要求。

7、售后服务：

7.1 各投标人应能提供优秀的售后及运维服务。在设备通过验收后，投标人应对设备全系统至少有不低于招标文件规定质量保证期限，投标人应对产品质量实行“三包”服务。在质量保证期内，当发生故障采购人提出故障服务请求时，投标人应在30分钟之内给予响应，必要时应在24小时内派技术人员到现场排除故障，排除故障时间应在2个工作日内，如在5个工作日内无法排障，投标人应免费提供性能相当的备机供采购人使用。

7.2在保质期满以后，投标人应按其在湖北地区同类设备的最优惠价格提供运维服务。

7.3投标人应提供在湖北省境内售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料。

7.4备件及易损件：

1） 投标人应提供随机附带的免费备品备件清单（格式自报），如无此服务则可不提供。

2）应提供所供设备易损件清单（含名称、规格、每台设备配置该件数量、单价、生产厂家或供应商及通信地址），无此服务可不提供。

7.5、货物招回条款（需在投标文件中承诺）

三年内，如因所供货物的设计缺陷和质量问题导致货物不能继续使用或因此造成的事故责任全部由供货商负责；不能继续使用的货物供货商应无条件退回或更换。

(1）质量保证期和产品出厂质保时间内，需定期对器材进行一次全面的维修、紧固工作，更换残缺、缺损的零部件、每学期至少应组织一次维护保养巡查活动等工作；

(2）为保证教师日常教学正常使用，中标方须为项目学校提供易损器件的备件和软件系统、软件的启动恢复U盘3套。

7、交货期：合同签订后40天。

8、验收：

在项目完工且设备试用一段时间性能稳定后，由中标方向阳新教育局管理部门提供书面验收申请。阳新县教育局依据国家相关规定要求，组织有关部门、专家对该项目按程序步骤验收。

（1）验收材料审核

项目完工后，中标方需提供（包含但不限于）：验收申请函、中标通知书（复印件）、合同（复印件）、到货签收单、施工记录、安装调试合格确认书、投标时的所有证书和检测报告、产品合格证（每样产品一份）、说明书（每样产品一份）、培训记录、售后承诺函等竣工文件汇编。甲方组织专业机构对以上材料及“评分细则”中投标响应的所有证书进行核实，如有一项不符，则该项目不合格；该项验收合格后方可进行项目现场验收。

（2）项目学校现场验收

对招投标文件中其他参数由大冶市实验高中组织有关部门、专家进行现场操作验收，如任一项功能、参数或品牌型号与投标文件响应的不符，则该项目不合格。

（4）第一次验收不合格，中标方可申请第二次验收，如果仍然不合格，甲方有权拒绝再次验收，一切损失由中标方承担。

9、单价调整：当实际要求供货数量与合同规定供货数量不符时，单价不予调整。

10、付款方式：项目验收合格后，按程序办理付款手续，付合同金额的95%，验收满一年后付合同金额的5%。

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，并提供相应的证明文件佐证。不满足以下要求或者未提供相应佐证文件的，其投标按照无效投标处理。

- (二包)

## 采购清单

- 1、物理电学实验室（56座）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： ★1、台面尺寸：2400mm×700 mm×850mm ；桌下净空尺寸：1300mm×300mm×630mm； 2、台面材料：采用≥25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型，采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全。 5、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。立柱为方管，立柱方管规格55mm×55mm，横梁规格32×32mm方形铝镁合金，厚度均为≥1.2mm 。铝合金型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 6、台体衬板：采用18mm厚的E1级环保板作为台体衬板，优质1.5mm厚PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用;饰面板的甲醛释放限量指标应符合E1级环保板的要求。 7、抽屉和柜子：演示台设置5个抽屉，中间抽屉安装电源总控制台，两侧抽屉下方设置柜子。其中右侧为多媒体集中控制区域，设有活动键盘和视频展台抽屉，下面柜体内应足够放置电脑主机，中央控制器等设备。 8、桌脚： 8脚立地，采用直径10mm的螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 9、柜门铰链：采用优质不锈钢铰链，铰链壁厚为1.5mm。 10、抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚为1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。 11、桌身承重板为E1级环保型18mm厚三聚氰胺板，板材须有防伪标示，优质1.5mm厚PVC封边。 | 张 | 3 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸：2400mm×600 mm×780mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸：1050mm×300mm×550mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同。 （6）桌斗：学生实验台应设置桌斗，并开设挂凳孔，安装挂凳扣，桌斗板外露截面需采用专用封边条封边。 （7）桌脚：6脚立地，要求与教师演示台相同。 （8）围板：实验台的前沿设高50mm的围板，延伸到两侧的围板长度不超过200mm，围板材料为工程塑料制品材料。 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （10）桌身称重板和教师演示台相同。 | 张 | 42 |
| 3 | 教师演示台电源 | 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用世界知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳间常态绝缘电阻不小于20MΩ 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于功率型发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控面板应有不低于2.5级的工作电压、电流彩盘显示表。 6、输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用纯铜接线柱。（可插可接）。 7、教师电源输出： a、有市电AC220V/10A插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。 b、交流输出电压：0V~30V，加法调节，分辨率2V，额定电流8A，有过载保护。 c、直流稳压输出：0V~30V，加法调节，分辨率0.1V，额定电流6A，有过载保护。 d、大电流短时输出值40A（+8A/-2A），输出电流大于10A时，通电20s±2s自动关断，并有相应的通断指示。 ★8、分组控制：受控电源控制与学生插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：控制学生电源4路和控制市电插座4路。 a、主控可单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生市电插座供电的通断，并具有过载保护（声光报警）、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 b、主控可单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控电源的通断，并具有过载保护（声光报警）、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 9、学生受控电源调节与控制： a、学生受控电源电压输出的高低，既可教师通过主控进行信号控制调节，又能被学生自主控制调节。 b、当受控电源被教师主控控制、锁定后，学生受控电源只能由教师主控控制、调节，学生不可调节。当教师解除锁定指令后，允许学生受控电源自主调节时，学生才可以自主调节。 c、学生受控电源与教师总控电源均为独立电源，互不影响，从而使前后排无电压降，真正实现无压降控制，并具有各自独立的保护功能。 d、学生受控电源输出：直流稳压1.5-12V，额定电流2A。过载自动保护。 e、为保证实验室的安全，禁止用活动碳刷式环形变压器调节教师电压或学生电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 10、性能符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 台 | 3 |
| 4 | 学生实验台电源 | 1、学生受控台机箱部分为经氧化处理的铝型材，与学生实验桌配套。 2、学生受控有220V市电五孔安全防护插座。 学生受控为独立电源，输出电压既可由教师主控信号控制调节，也可由学生自主调节，当受控被教师控制、锁定后，学生受控电压只能由教师控制调节，学生不可调节。当教师解除锁定指令后，允许学生受控电源自主调节时，学生才可以自主调节，并具有双重保护功能。 4、学生受控低压输出： a、教师控制调节：0V~12V，调节值1V，电流≥2A，过载自动保护。 b、学生自主调节：1.5V~12V，5×360°连续无级调节，电流≥2A，过载自动保护。 c、具有不低于2.5级的69型电压、电流、灵敏度等彩色显示、测试表8块。 5、直流输出特性： a、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 b、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 c、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）+5mV。 6、性能符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 台 | 84 |
| 5 | 实验凳 | 1.产品材质和结构：Ф50圆钢管，管上面焊接165*165*2.2mm厚钢托板；采用梯形螺纹实芯圆钢升降杆和配套螺母；下面三只底脚采用40×20方钢管，水平焊接平稳着地；安装4mm厚塑胶防滑套；圆形ABS塑料凳面。 2.主要功能：实验凳可360°旋转；高度420-490mm连续可调。 3.生产工艺：全部采用二氧化碳保护焊接，钢架支撑表面环氧树脂喷涂；凳面采用锁紧螺母安装。产品结构合理，经久耐用。 | 个 | 171 |
| 6 | 电源布线 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用国产一线品牌4mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用国产一线品牌2.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。实验室电源布线系统应配备专用地线（安装不包括土建部分）。 | 套 | 3 |

- 2、化学实验室（通风、56座）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | ★1、铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求：台面尺寸：2800mm×700 mm×850mm，桌下净空尺寸：1300mm×300mm×630mm；台面材料：采用25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型厚度为25mm； 2、台体框架：和物理实验室相同。 3、台体衬板：台体衬板：采用18mm厚的E1级环保板作为台体衬板，饰面板的甲醛释放限量指标应符合E1级环保板的要求。 4、产品为铝木结构，组合式设计。中间抽屉安装电源总控制台，左侧为防堵防臭式pp化验水槽（485*395*190mm，壁厚5mm），水槽配全铜磁芯一体化三联水嘴（一高二低）一套，设置活动检修门，便于维护。右侧为多媒体集中控制区域，和物理实验室要求相同； 5、桌脚：8脚立地，采用直径10mm的螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 6、柜门铰链：采用优质不锈钢铰链，铰链壁厚≥1.5mm。/6、抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚≥1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。7、桌身承重板与力学演示台要求相同； | 张 | 3 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸：2800mm×600 mm×780mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸：1100mm×300mm×550mm（单边） （3）台面材料：与化学实验室教师演示台相同。 （4）台体框架：与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同。 （6）桌斗：学生实验台应设置桌斗，并开设挂凳孔，安装挂凳扣，桌斗板外露截面需采用专用封边条封边。 （7）桌脚：8脚立地，要求与教师演示台相同。 （8）围板：实验台的前沿设高50mm的围板，延伸到两侧的围板长度不超过200mm，围板材料为工程塑料制品材料 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （10）水槽柜：实验台中间设置水槽柜，安放水槽。水嘴要求和教师演示台相同。 （11）围板与教师演示台相同； | 张 | 42 |
| 3 | 教师演示台电源 | 教师主控： 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳常态绝缘电阻不小于20MΩ。 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控面板应有不低于2.5级的电压、电流彩盘显示表。 6、教师电源输出： a、有市电AC220V/10A插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。 b、直流输出：0V-36V，加法调节，额定电流6A，有过载保护。 c、教师低压输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用纯铜接线柱。（可插可接）。 d、为保证实验室的安全，禁止用活动碳刷式环形变压器调节教师电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 7、直流输出特性： a、空载电压不大于1.05U标+0.3V b、满载电压不小于0.95U标-0.3V 8、过载保护： a、当教师电源的直流输出在额定电流值的1.05-1.1倍内，应能能正常工作。当负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应能过载保护。 b、输出电路短路时应能自动关断或保护。 c、过载保护后断开负载按复位键或重新开启电源，电源应能恢复输出。教师电源过载保护不影响其他控制。 ★9、分组控制：学生受控电源控制与市电插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：控制学生电源4路和控制市电插座4路。 a、主控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生实验桌市电插座供电的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 b、主控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控电源的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 10、学生受控电源调节与控制： a、学生受控电源电压输出，即可由教师通过主控进行信号控制调节也可由学生自主控制调节。 b、学生受控电源与教师总控电源均为独立电源，互不影响。 c、学生受控电源输出：直流稳压0-12V，额定电流2A。过载自动保护。 d、禁止用环形变压器调节学生受控电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 11、附属控制：主控应能适应各种变频器调速控制系统和控水系统，所有操作与教师主控一体化设计不另附操作面板。 a、自由控制或锁定排风主机系统。 b、可任意调节排风主机的风量大小，调节方式应采用变频调速控制，调速功率2.2KW－5.5KW。 c、主控面板应有风量或转速指示表。 d、有电子给水控制，自由控制或锁定给水系统。 12、参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准要求。 | 台 | 3 |
| 4 | 学生实验台电源 | 1、学生受控电源面板为经氧化的铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺。 2、学生受控有220V市电五孔安全防护插座。 3、输出由教师通过主控进行信号调节、控制、锁定，也可由学生自主控制调节。 4、学生受控输出：直流稳压：0V－12V，电流2A。过载自动保护。 5、具有不低于2.5级的直流彩盘电压显示表。 6、直流输出特性: a、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 b、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 c、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）+5mV。 | 台 | 84 |
| 5 | 实验凳 | （1）铁制固定，三脚立地并镶胶皮且不易脱落或变形。 （2）凳面为ABS工程塑料注塑，直径为300mm（±20mm）。 （3）座凳采用一线厂家生产的国标优质钢管制造，钢管的外径为50mm，壁厚为1.2mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （4）金属表面需经酸洗、磷化、喷涂处理，表面为银灰色。 （5）实验凳数量：教师演示台1张，学生实验台每座1张。 | 个 | 171 |
|  | 水槽 | 1、教师演示台水槽采用生物负氧型净化塑料，内腔尺寸为：485mm（长）×385（宽）×290mm（高），水槽厚度为5 mm； 2、学生实验台水槽采用生物负氧型净化塑料，内腔尺寸：380mm（长）×270（宽）×190mm（高），水槽厚度为5 mm。 3、水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；采取台下托底式安装。排水口应有水封装置；水槽四周应密封，无漏水现象。上、下水管线隐蔽在桌体内 4、排水管必须连接可靠，不能使用普通下水软管，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 支 | 45 |
| 6 | 水嘴 | 和教师演示台相同。 | 套 | 45 |
| 7 | 水源总控阀 | 实验室一角设置水源总控阀一个，方便管理和维修。 | 个 | 3 |
| 8 | 台式洗眼器 | 铜质喷塑陶瓷芯片 | 个 | 3 |
| 9 | 室内管道支架 | 40#角铁，防腐防锈处理 | 个 | 90 |
| 10 | 主风管墙壁支架 | 40#角铁，防腐防锈处理 | 个 | 60 |
| 11 | 主风管托架 | 40#角铁，防腐防锈处理 | 个 | 60 |
| 12 | 防腐软接 | 防腐蚀耐酸碱 | 套 | 3 |
| 13 | 减震器 | ZD型，弹簧阻尼式 | 个 | 12 |
| 14 | 高速防雨排风口 | 玻璃钢材质，防腐蚀耐酸碱 | 个 | 3 |
| 15 | 屋面风机与消声器机座 | 砖混结构基础，水泥砂浆抹平 | 个 | 3 |
| 16 | 消音器 | 均采用PVC防腐材料制作，内置消音材料，蜂窝式 | 个 | 3 |
| 17 | 离心风机 | 5.5kv风机,叶轮、壳体防腐处理的玻璃钢材质、具备减震底脚，每台风机可独立运行、配置防尘。风机与PVC管道连接处进行降噪处理 | 个 | 3 |
| 18 | 万向抽气罩 | 实验室专用吸风口 | 个 | 84 |
| 19 | 风机控制器 | 用于控制风机的转速，内置过热保护漏电保护器、调节器等。 | 个 | 3 |
| 20 | 系统控制箱 | 1.2mm厚冷轧板，表面喷涂环氧树脂，内置电气配件 | 个 | 3 |
| 21 | 强弱电布线 | 国标电线电缆 | 套 | 3 |
| 22 | 配电箱 | 配电箱内设有漏电保护系统，和电源总开关，分四路输出到演示台及实验台，终端均设有漏电保护系统。 | 个 | 3 |
| 23 | 地上水电安装 | 给水采用优质专用铝塑管软连接，排水采用优质PVC曲型管软连接；配电采用铝塑管护套，内穿BV塑铜线。二层防水胶布，二层绝缘胶布，电线接头需挂锡焊接。（安装不包括土建部分） | 室 | 3 |
| 24 | 地下水电安装 |  | 室 | 3 |
| 25 | 吊顶 | 轻钢龙骨、高档石膏板 | ㎡ | 288 |
| 26 | 格栅灯 | LED，3排，每排4盏 | 盏 | 27 |

- 3、生物实验室（56座）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | ★1、铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求：台面尺寸：2800mm×700 mm×850mm，桌下净空尺寸：1300mm×300mm×630mm；台面材料：采用25mm厚高能实芯理化板台面，台面板一体成型厚度为25mm； 2、台体框架：和物理实验室相同。 3、台体衬板：台体衬板：采用18mm厚的E1级环保板作为台体衬板，饰面板的甲醛释放限量指标应符合E1级环保板的要求。 4、产品为铝木结构，组合式设计。中间抽屉安装电源总控制台，左侧为防堵防臭式pp化验水槽（485*395*190mm，壁厚5mm），水槽配全铜磁芯一体化三联水嘴（一高二低）一套，设置活动检修门，便于维护。右侧为多媒体集中控制区域，和物理实验室要求相同； 5、桌脚：8脚立地，采用直径10mm的螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 6、柜门铰链：采用优质不锈钢铰链，铰链壁厚≥1.5mm。/6、抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚≥1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。7、桌身承重板与力学演示台要求相同； 7、抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚≥1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。 8、桌身承重板与力学演示台要求相同； | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸：2800mm×600 mm×780mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸：1100mm×300mm×550mm（单边） （3）台面材料：与化学实验室教师演示台相同。 （4）台体框架：与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同。 （6）桌斗：学生实验台应设置桌斗，并开设挂凳孔，安装挂凳扣，桌斗板外露截面需采用专用封边条封边。 （7）桌脚：8脚立地，要求与教师演示台相同。 （8）围板：实验台的前沿设高50mm的围板，延伸到两侧的围板长度不超过200mm，围板材料为工程塑料制品材料 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （10）水槽柜：实验台中间设置水槽柜，安放水槽。水嘴要求和教师演示台相同。 （11）围板与教师演示台相同； | 张 | 28 |
| 3 | 教师演示台电源 | 教师主控： 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用世界知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳间常态绝缘电阻不小于20MΩ 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控有市电AC220V/10A安全防护插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。有不低于2.5级的彩盘显示表(也可根据用户要求装高亮度LED数字显示表)。 6、分组控制：光源控制与插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：学生光源控制4路和市电插座控制4路。（a）、总控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生实验桌市电插座供电的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。（b）、总控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控光源的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。（c）、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 | 台 | 2 |
| 4 | 学生实验台电源 | 学生实验台两侧各设置1个五眼220V15A安全电源插座。安全插座必须使用公牛、飞雕、正泰、TCL等知名品牌。 | 台 | 56 |
| 5 | 观察光源 | 支架式电源，30W电子日光灯，可调节角度，两人一组。 | 支 | 56 |
| 6 | 实验凳 | 和物理实验室相同。 | 个 | 114 |
| 7 | 水槽 | 1、教师演示台水槽采用生物负氧型净化塑料，内腔尺寸为：485mm（长）×385（宽）×290mm（高），水槽厚度为5 mm； 2、学生实验台水槽采用生物负氧型净化塑料，内腔尺寸：380mm（长）×270（宽）×190mm（高），水槽厚度为5 mm。 3、水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；采取台下托底式安装。排水口应有水封装置；水槽四周应密封，无漏水现象。上、下水管线隐蔽在桌体内 4、排水管必须连接可靠，不能使用普通下水软管，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 支 | 30 |
| 8 | 水嘴 | 和化学实验室相同。 | 套 | 30 |
| 9 | 水源总控阀 | 实验室一角设置水源总控阀一个，方便管理和维修。 | 个 | 2 |
| 10 | 给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中，不能使用软管。 | 套 | 2 |
| 12 | 电源布线系统 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用国产一线品牌4.0 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用国产一线品牌2.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。实验室电源布线系统应配备专用地线（安装不包含土建部分）。 | 套 | 2 |

- 4、仪器柜

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（铝合金框架外沿）：1100（宽）×500（深）×2000mm（高）。 （2）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为25mm×30mm，铝合金型材壁厚为1.2 mm。铝合金型材凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （3）柜体衬板：材质与实验台台体衬板相同，厚度≥16mm。 （4）柜门：上部为对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。不锈钢拉手、不锈钢铰链，拉手和铰链应耐腐蚀。 （5）载物搁板：上柜设置2块活动搁板，下柜设置1块活动搁板。搁板所用的板材与柜体板材相同，厚度为16mm。搁板的两条长边采用“［”型槽板包边（冷轧钢板加工而成或者使用专用铝合金型材，包边宽不小于20mm，表面需进行喷塑处理），槽板与搁板之间应结合严密、无松动。 （6）高度升降条：上、下部柜体内侧均应安装高度升降条，柜体每侧各2根。高度升降条和支撑座表面需进行喷塑处理。 （7）柜脚：4脚立地，与实验台桌脚相同。柜子底部隔板中心部位加装一个支撑点，防止底部隔板承重后下沉、变形，保证柜体的稳定。 | 个 | 65 |

## 技术要求

★1、投标的实验台应符合《实验室家具通用技术条件》（GB 24820－2009）的相关要求，并经地市级或以上专业检测机构检测合格，且检测报告距招标公告发布时间不超过3年，否则投标无效。

★2、投标实验室中主控台电源系统、学生电源系统应符合《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）的相关要求，并经专业检测机构检测合格，且检测报告距招标公告发布时间不超过3年，否则投标无效。

★3、投标的三聚氰胺双饰面板、实芯理化板的理化性能指标和基本尺寸应达到《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2017)、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-2013）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）的相关要求，并经国家权威部门检测合格，板材的背面必须印制产品标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

★4、投标的铝合金型材的性能指标和基本尺寸应达到《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）的相关要求，并取得国家权威部门出具的检测报告。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链、拉手等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、耐腐蚀不生锈，开启灵活。

6、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并设计位置应合理。

7、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

8、实验室的电源线、进水管、排水管等应埋地、埋墙，集中排水。

★9、对于制造实验室成套设备所需的铝合金型材、三聚氰胺双饰面板、实心理化板三种主要原材料，各自只能使用同一品牌和规格型号的产品（材质、性能相同），并且实心理化板只能使用同一个制造商生产的产品，否则投标无效。

10、投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件（要求：为确保产品质量，各项检测报告内页需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖板材厂家公章）。

11、投标样品

1）、投标样品如下：

（1）实验台所用的铝型材样品各1件，长度300mm。

（2）教师控制电源1件。评标委员会将对实验室电源总控制台、学生电源的功能进行现场测试或验证，如果投标人提供的电源样品存在安全隐患，或者其功能不满足招标文件技术要求的，该投标无效。

（3）实芯理化板、三聚氰胺饰面板切割样品（不封边）各1件，样品规格为边长为300mm*400mm (样品带有厂家标识)。

2）、每件样品上应注明样品名称、规格型号，所用原材料名称、规格型号等信息。

3）、投标人需提供上述要求的投标样品1套。未提供投标样品，或者投标样品不符合招标文件要求的投标人，其投标一律无效。

4）、所有投标人在计算投标报价时，应考虑投标样品所需的费用开支。中标公告发布后，中标供应商的投标样品将被封存，作为供货、验收的依据，不予退还。

## 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

投标产品应符合下列标准和规范的相关要求，经检测合格。

1、《实验室家具通用技术条件》（GB 24820－2009）

2、《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2008）

3、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

4、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2017)

5、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

6、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-2013）

7、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

8、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

9、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-200技术、服务要求

## 商务要求

1、项目地点：

阳新县经济开发区白杨中学、阳新县白沙镇实验中学、阳新县龙港镇初级中学。

2、培训要求：

（1）提供培训教材；

（2）培训内容必须包含：传统实验室、数字探究实验室的硬件及软件功能的使用、设备保养、售后服务等内容；

（3）在项目学校提供不少于2场次，每场次不少于2课时（45分钟每课时）教师操作培训。

★3、质量保证期：

学生实验台、教师演示台、学生电源、教师演示电源、实验凳、通风系统、仪器柜等（包换但不限于）的质量保证期（简称“质保期”）为验收合格之日起叁年。安装布线等施工工艺的质量保质期（简称“质保期”）为验收合格之日起壹年。

如果乙方在规定的期限内没有对有质量问题的产品进行维修、更换或运维服务，甲方有权部分或全部解除合同，并采取必要的措施，相关费用由乙方承担。同时甲方将向乙方提出赔偿要求。

4、售后服务：

4.1 各投标人应能提供优秀的售后及运维服务。在设备通过验收后，投标人应对设备全系统至少有不低于招标文件规定质量保证期限，投标人应对产品质量实行“三包”服务。在质量保证期内，当发生故障采购人提出故障服务请求时，投标人应在30分钟之内给予响应，必要时应在24小时内派技术人员到现场排除故障，排除故障时间应在2个工作日内，如在5个工作日内无法排障，投标人应免费提供性能相当的备机供采购人使用。

4.2在保质期满以后，投标人应按其在湖北地区同类设备的最优惠价格提供运维服务。

4.3投标人应提供在湖北省境内售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料。

4.4备件及易损件：

1） 投标人应提供随机附带的免费备品备件清单（格式自报），如无此服务则可不提供。

2）应提供所供设备易损件清单（含名称、规格、每台设备配置该件数量、单价、生产厂家或供应商及通信地址），无此服务可不提供。

4.5、货物招回条款（需在投标文件中承诺）

三年内，如因所供货物的设计缺陷和质量问题导致货物不能继续使用或因此造成的事故责任全部由供货商负责；不能继续使用的货物供货商应无条件退回或更换。

(1）质量保证期和产品出厂质保时间内，需定期对器材进行一次全面的维修、紧固工作，更换残缺、缺损的零部件、每学期至少应组织一次维护保养巡查活动等工作；

(2）为保证教师日常教学正常使用，中标方须为项目学校提供易损器件的备件和软件系统、软件的启动恢复U盘3套。

5、交货期：合同签订后40天。

6、验收：

在项目完工且设备试用一段时间性能稳定后，由中标方向阳新教育局管理部门提供书面验收申请。阳新县教育局依据国家相关规定要求，组织有关部门、专家对该项目按程序步骤验收。

（1）验收材料审核

项目完工后，中标方需提供（包含但不限于）：验收申请函、中标通知书（复印件）、合同（复印件）、到货签收单、施工记录、安装调试合格确认书、投标时的所有证书和检测报告、产品合格证（每样产品一份）、说明书（每样产品一份）、培训记录、售后承诺函等竣工文件汇编。甲方组织专业机构对以上材料及“评分细则”中投标响应的所有证书进行核实，如有一项不符，则该项目不合格；该项验收合格后方可进行项目现场验收。

（2）项目学校现场验收

对招投标文件中其他参数由大冶市实验高中组织有关部门、专家进行现场操作验收，如任一项功能、参数或品牌型号与投标文件响应的不符，则该项目不合格。

（4）第一次验收不合格，中标方可申请第二次验收，如果仍然不合格，甲方有权拒绝再次验收，一切损失由中标方承担。

7、单价调整：当实际要求供货数量与合同规定供货数量不符时，单价不予调整。

8、付款方式：项目验收合格后，按程序办理付款手续，付合同金额的95%，验收满一年后付合同金额的5%。

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，并提供相应的证明文件佐证。不满足以下要求或者未提供相应佐证文件的，其投标按照无效投标处理。

注：带“★”的技术参数、要求必须满足，任何一条不满足的做废标处理。

# 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

## 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

## 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

# 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

## 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 交货期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：为保证产品质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

## 评审因素及评分标准

(一包) 理科仪器

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 35 | 评标委员会只对合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技 术 部 分 45分 | 符合性 | 20 | 招标文件中标注“★”的技术指标任何一条不满足的做废标处理；一般技术指标根据产品性能、及其他重要性能和投标服务情况：符合招标文件要求得20分，不满足招标文件要求的每项扣2分,超过8项属于无效投标。 |
|  | 节能环保 | 2 | 所投产品每提供一样节能认证证书的加0.5分，最多得2分。（需提供相关材料真彩扫描打印件并加盖制造商公章） |
|  | 数码显微镜 | 3 | 投标产品具有省级及以上检测报告、国家专利证书，全国高教仪器设备展示会组委会近三年(投标截止日前三年)推荐企业证书。每项得1分,最高得3分,缺一项不得分。（真彩扫描打印件并加盖公章） |
|  | 一体机质量 | 4 | 所投主要产品教学触控一体机制造商通过中国质量认证中心核发的低碳体系认证和符合IECQ有害物质体系认证证书，全部提供得1分。（需提供相关材料真彩扫描打印件并加盖生产厂家公章） 为确保相关配套教学软件的稳定性，所投交互智能平板制造商通过CMMI3及以上认证，得1分。（需提供相关证书真彩扫描打印件并加盖制造商公章） 为体现制造商的创新与技术实力，所投交互式智能平板获得中国专利优秀奖证书，得1分。（需提供证明文件真彩扫描打印件并加盖制造商公章） 根据《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，学校需“改善教学设施和条件，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境与视觉环境”。为保护学生视力，所投一体机通过视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉健康舒适度A 级或以上标准，提供证书真彩扫描打印件并加盖制造商公章，加1分。 |
|  | 易燃品毒害品储存柜 | 4 | 所投产品具有市级以上首台套证书、自主知识产权（发明或者实用新型专利证书10份以上）、2018年中国教学仪器设备行业协会推荐证书、省级及以上检测报告（CMA;CAL;CNAS),检测报告内容须详细体现投标的技术参数。得4分，缺一项不得分。（真彩扫描打印件并加盖公章） |
|  | 样品 | 7 | 根据投标样品与招标文件需求的吻合程度、生产工艺、性能、材质、规格与质量等进行评审。完全满足并优于技术要求（工艺、性能、规格、材质、质量）的得7分，满足技术要求的得5分，基本满足技术要求的得3分。 |
|  | 产品质量 | 5 | 投标人产品检测报告种类数量，每提供50份检测报告得1分，每提供100份检测报告得2分，以此类推，满分5分。提供真彩扫描打印件并加盖公章 |
| 商务部分20分 | 投标文件制作 | 2 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便的得2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 企业实力 | 12 | 投标人为中国教育装备行业协会会员单位和省级教育装备行业协会理事单位得2分。（真彩扫描打印件并加盖公章） 投标人获得省级教育技术装备处及教育装备行业协会“精准扶贫”荣誉证书的得2分 投标人自身具有有效期内的危险化学品经营许可证得2分，、非药品类易制毒化学品经营备案证明，得2分。（真彩扫描打印件并加盖公章） 投标人所投产品具有国家专利证书，每样得0.5分，最高得4分（真彩扫描打印件并加盖公章）。 |
|  | 售后 服务 | 6 | 投标方在本项目叁年基本质保期基础上，每多延长提供壹年质保期的得1分，满分4分，须提供承诺函证明，否则不得分。 投标人在湖北省有售后服务网点的得1分，在阳新城区内有售后服务网点的加1分，满分2分；（提供售后网点的地址和相关证明真彩扫描打印件并加盖投标人公章） |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等，投标人都必须提供真彩扫描打印（加盖公章）等有关资料供专家评委评审，否则不得分。中标供应商签订合同书时需提供以上真实有效资料原件审查，原件和复印件必须一致，无法提供原件或复印件与原件不一致的视为中标无效。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

(二包) 理科实验室成套设备

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 35 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×35分 计算时保留两位小数为保证产品质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。。 |
| 技 术 部 分 50分 | 符合性 | 20 | 招标文件中标注“★”的技术指标任何一条不满足的做废标处理；一般技术指标根据产品性能、技术指标及其他重要性能指标和投标服务情况：符合招标文件要求20分，不满足招标文件要求的每项扣2分,超过8项属于无效投标。 |
|  | 学生试验台 | 15 | - 物理实验室台面板检测报告比较，甲醛释放量最小的得2分；化学、生物实验室的台面板检测报告，甲醛释放量最小的得2分。本项共计4分。 - 依据《室内空气第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物的测定排放试验室法（ISO 16000-9-2006）》规范，提供具有CNAS标识的检测报告,测试总挥发性有机物TVOC和苯的释放量小于2μg/㎡·h。得2分；（提供具有CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章证明复印件） - 教师演示台、学生实验台的铝合金厚度，大于或等于2mm的得4分，等于1.8mm的得2分，大于或等于1.6mm小于1.8mm的得1分。 - 通过国家省级及以上权威部门检测，耐刮划性（金刚石划痕法）等15项物理性能检测项目合格的得2分（需提供2020年以后CNAS标识的检测报告并加盖制造商公章证明的复印件）； - 依据GB/T17657-2013标准，通过国家省级及以上权威部门检测，包括硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等38项化学试剂检测合格得，得3分（测试报告）；（需提供2020年以后最新的具有CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商公章证明复印件） 以上需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件（加盖投标单位公章） |
|  | 教师学生 电源 | 5 | 1、该产品获得国家专利产品称号得2分。 2、该产品获得教育部行业推荐品牌证书的得1分。 3、该产品获得国家节能证书的得2分。 以上需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件（盖单位公章） |
|  | 投标样品 | 8 | 根据投标样品与招标文件需求的吻合程度、生产工艺、厚度、材质、规格与质量等进行评审。完全满足并优于技术要求（工艺、厚度、规格、材质、质量）的得8分，满足技术要求的得6分，基本满足技术要求的得4分。 |
|  | 技术优势 | 2 | 所投产品整体技术水平和性能优良，主要技术指标、参数明显优越的可加1分；采用新材料、新工艺、新技术，产品环保、节能的加1分，需提供有效证明材料。 |
| 商务部分15分 | 投标文件 制作 | 2 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便的得2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 售后服务 | 7 | 1、投标人在湖北省有售后服务网点的得1分，在黄石地区有售后服务点的得2分，在阳新地区有售后服务点的得3分。 2、投标人在本项目叁年基本质保期基础上，每多延长提供壹年质保期的得1分，满分4分，须提供制造商承诺函证明，否则不得分。。 |
|  | 业绩 | 6 | 投标人自2018年以来承接的同类项目业绩，每个得2分。最多得6分。 (提供合同及中标通知书真彩扫描打印件)。 |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等，投标人都必须提供真彩扫描打印件（加盖公章）等有关资料供专家评委评审，否则不得分。中标供应商签订合同书时需提供以上真实有效资料原件审查，原件和复印件必须一致，无法提供原件或复印件与原件不一致的视为中标无效。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

# 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

# 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二 年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 法定代表人授权书（附件九）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十一）；

- 项目班子成员情况表（附件十二）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十三）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十四）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十五）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十六）

- 商务评议对照表（附件十七）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

## 第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十八）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

## 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

## 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权  （投标人）  参加__（采购人）_的____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

## 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__（采购人）的____项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 小写：万元整（¥） 大写：万仟佰十元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

## 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

## 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：