阳新县县级政府采购

询价采购文件

项目编号：131-2020CG- 146

采购人：阳新县中医医院

项目名称：阳新县中医医院麻醉呼吸机、便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪采购项目

询价内容：麻醉呼吸机、便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪

湖北宏大工程咨询有限公司

2020 年8月

目   录

第一章  询价邀请函············································2

第二章  报价须知·············································4

第三章  采购货物技术规格、参数及要求·························8

第四章  合同书（格式）·······································18

第五章  响应文件（格式）······································21

第一章  询价邀请函

（受邀请供应商名称）：

询价小组确定你公司为（阳新县中医医院麻醉呼吸机、便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪采购项目，阳财采计备[2020] A119 号）的报价供应商，现邀请你公司参加报价。

- 一、项目编号： 131-2020CG- 146

- 二、项目名称：  阳新县中医医院麻醉呼吸机、便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪采购项目

- 三、询价内容：

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 主要技术规格、参数及要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 麻醉呼吸机 | - 1 | - 详见参数 | - 一包 |
| - 2 | - 便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪 | - 1 | - 详见参数 | - 二包 |

- 四、采购预算：90万元，其中一包最高限价41万元，二包最高限价49万元

- 五、供应商资格要求

（一）应具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件：

一包：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

二包：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

- 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

- 不接受联合体形式的投标。

- 八、询价通知书的获得

- （一）领取时间：2020年9月3日起至9月7日17时30分止（工作时间）。

（二）领取方式：采购代理公司按询价小组征集并确定好的供应商发送电子邮件通知其合格，并邀请其前往采购代理公司领取纸质采购文件。本采购文件300元/套。

九、递交响应文件截止时间和报价时间

- 递交响应文件截止时间和报价时间：2020年9月17日15时整（ 14 时30分开始接受响应文件）。

- 递交响应文件截止时间即为报价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

届时请参加报价的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

十、递交响应文件送达时间和地点：2020年 9月17日15:00；地点：阳新县公共资源交易中心 1 楼交易大厅（阳新大道熊家垴安置小区东侧）

- 十一、联系方式

采购代理机构：湖北宏大工程咨询有限公司

联系人：黄浦

联系电话：18707179409

地址：阳新县兴国镇姜家湾36号

采购人：阳新县中医医院
联 系 人：吕志坚

电话：7331134

地址： 阳新县兴国镇

湖北宏大工程咨询有限公司

2020年 8 月20日

- 第二章  报价须知

报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阳新县中医医院麻醉呼吸机、便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 131-2020CG- 146 |
| 3 | 采购人 | 名称：阳新县中医医院 地址：阳新县兴国镇 联系人：吕志坚 联系方式：7331134 |
| 4 | 采购代理公司 | 名称：湖北宏大工程咨询有限公司 地址：阳新县兴国镇姜家湾36号 联系人：黄浦 联系电话：18707179409 电子邮箱：664261028 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取 |
| 6 | 保证金账户 | 无 |
| 7 | 报价文件份数 | 正本一份，副本三份 （另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交） |
| 8 | 有效期 | 提交响应文件截止之日起90日历日 |
| 9 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 10 | 价格扣除比例 | 6% |
| 11 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 3% |

一、总　则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：详见《报价须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

2.3“采购代理机构”是指：详见《报价须知前附表》。

2.4“供应商”是指：获得该项目询价小组确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6 “服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同文本等所有内容的文件。

3. 供应商应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，其响应文件无效。资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书；

3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.4本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 费用

  - 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

  - 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

- 投标保证金：

- 本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.2响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包进行报价的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

6.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，询价小组将拒绝其补充。

6.4响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，询价小组有权拒绝其响应文件：

1）报价函(附件1)；

2）报价一览表(附件2)；

3）分项报价表(附件3)；

4）货物及服务清单(附件4)；

5）资格性符合性检查对照表(附件5)；

6）技术和服务响应、偏离情况说明表(附件6)；

7）合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8）法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件13)；

14）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

8. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起90日历日，在此期间内报价有效。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部义务。报价有效期比本文件规定短的，其响应文件无效。

9. 在特殊情况下，在原报价有效期满之前，采购人、采购代理公司可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人、采购代理公司的要求。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

10. 报价以人民币报价。

11. 对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

13. 响应文件的份数和封装。

13.1响应文件一式四份，其中正本一份，副本三份。

13.2 响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、询价内容、供应商名称。

14. 响应文件的递交

14.1 所有响应文件应于第一章“邀请函”中规定的时间前递交到阳新县公共资源交易中心，另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

15. 迟交的响应文件

15.1采购代理公司或采购人将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、采购小组的组成

16. 本次采购由采购人、采购代理公司依法组建的询价小组进行。

16.1询价小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从专家库中随机抽取。

16.2询价小组全面负责确定报价供应商名单、响应文件的评审、质疑处理等工作。

七、评审

17. 询价小组根据本文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审。资格性评审不合格，技术、商务及服务不满足本文件要求的，响应文件按无效文件处理。

18. 非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议

18.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加报价的，给予《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

18.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

18.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。

18.4对于未按规定提供《中小企业声明函》，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型、微型企业的，不给予价格扣除。

18.5对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

八、确定成交供应商

19. 询价小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，询价小组按照报价由低到高确定评审结果排序；评审价相同，且报价也相同的，询价小组按技术优劣确定评审结果排序；面向中小企业项目，按报价由低到高确定评审结果排序。

20. 采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低（面向中小企业项目按报价由低到高排序）的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，询价小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。

21. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据询价小组评审结果次序依次递补。

九、发布成交公告

22. 采购人、采购代理公司在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

23.相关供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理公司提出书面询问或质疑，采购人或采购代理公司将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

3）具体的质疑事项和请求；

4）与质疑事项相关的证明材料；

5）提起质疑的日期。

十、签订合同

24. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货服务合同。

十一、付款方式

25. 货物（服务）交付验收合格后，采购人将收集政府采购合同副本、验收报告、发票等，办理相应金额的支付手续。

十二、适用法律

26. 采购当事人的一切活动适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

第三章  采购货物技术规格、参数及要求

麻醉呼吸机技术要求

一、技术要求

1、国际知名品牌,适用于成人、小儿和新生儿麻醉

2、数量 ： 1台

3、技术规格：

3.1 工作条件

3.1.1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg

3.1.2电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

3.1.3后备电池使用时间90分钟

3.2 气源

3.2.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警

3.2.2空气气源及接口

3.2.3具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

3.2.4快速充氧范围35 - 75 l/min

3.3 流量计

3.3.1氧气：双管，最低氧流量50ml/min，保证低微流量的要求

3.3.2空气：双管

3.4挥发罐

3.4.1机身正面2个挥发罐的位置，标配一个柒氟醚挥发罐

3.4.2能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间

3.4.3Easy-fil™快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

3.5 呼吸回路

3.5.1模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；≤2.7L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，且无泄漏

3.5.2★所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染；智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

3.5.3附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

3.5.4★标配冷凝装置，防止回路积水

3.6 呼吸机

3.6.1★气动电控呼吸机

3.6.2彩色可折叠呼吸机外置显示屏≥12英寸，方便医生多角度观察

3.6.3提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力控制、手动通气、电子PEEP ；可选配其他通气模式。

3.6.4★小儿、成人一体化上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

3.6.5容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml，压力控制模式可达到5ml

3.6.6呼吸频率：4-100 次/分钟

3.6.7吸呼比：2:1到1:8

3.6.8最大吸气流速：120 L/min

3.6.9吸气平台时间：5%-75%吸气时间

3.6.10压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

3.6.11压力限制范围：12到 100 cmH2O

3.6.12PEEP范围：0，4 到 30 cmH2O

3.6.13具备流量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

3.6.14智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

3.6.15标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

3.7 数字和波形监测

3.7.1监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记

3.7.2潮气量监测范围：5 到1500ml

3.7.3报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

3.7.4★配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；可最多同时存储6道环信息。

3.8 传感器

3.8.1高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml

3.8.2吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min

二、商务条款

1、质保期：3年

2、交货时间：签订合同后10个工作日内

3、交货地点：院方指定地点

4、付款方式：验收合格后首付90%，余款叁年付清

便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪

一、设备说明

1、主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，具备弹性成像模式可用于乳腺癌的筛查及早期诊断等。

二、主要特点：便携笔记本式机型，15英寸高清专业医用液晶显示器。

三、系统通用功能要求

1、彩色多普勒诊断系统构成：

1.1 全数字彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2  windows平台，非嵌入式平台、具备连续升级能力

1.3  数字化二维灰阶成像单元

1.5  数字化彩色多普勒成像单元

1.6  方向能量图单元

1.7  线阵探头梯形成像

1.8  凸阵探头拓宽成像，腹部凸阵探头拓宽角度可达≥95°

1.9  拓展脉冲成像

1.10  实时解剖M型成像单元，≥5条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现。（提供证明图片）

1.11  彩色M型

1.12  自适应斑点噪声抑制，并可屏幕可视可调。

1.13  实时宽景成像单元，具备二维及彩色多普勒血流宽景成像，要求腹部、高频探头、阴道探头均可支持。

1.14空间向量血流成像，能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，2级可调，与普通彩色多普勒成像一键切换。

1.15 B-FLOW 灰阶血流成像。

1.16彩色速度标示技术：可以用绿色定量地标识某一或一定速度范围的血流分布，使得超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质，区别正常与异常血流

1.17彩色增强技术：系统动态跟踪、捕捉红细胞最细微的频移信号，并予以放大、增强，使血流的灵敏度大大增强

1.18标配弹性成像功能:具备智能压放指示图和智能压放曲线图，方便基层医生使用，具备弹性应变比、面积比等定量分析功能。

1.19具备云端远程功能：可通过操作面板一键上传图片及测量数据传输至远程的电脑及手机、iPad终端，并能通过普通PC机、手机、iPad终端随时随地出具诊断报告，实现实时远程联机会诊，且能对每个病人的图片进行归档整理，极大的方便于病房床旁检查时实时回传图像及测量数据至超声科室本部，提高检查诊断及报告效率。

2    图像存储与管理系统

2.1  超声主机内置硬盘≥500G

2.2  电影回放：单B模式可连续自动回放：≥ 2000帧

★2.3  支持向前向后存储，向后存储时间可设定，最大存储时间≥30分钟，存储到主机的同时可以追存到USB存储设备（提供证明）

2.4 内置超声图像存档和管理功能：可编辑诊断报告，在报告中嵌入超声诊断图像，并直接打印。

3、参数要求

3.1主机要求

★3.1.1  15寸医用专业液晶显示器，方便各种环境不同角度的图像观察，显示器可后仰、左右旋转（提供证明图片）

3.1.2 主机按键背光亮度0－100%可调

★3.1.3  主机配置双联电池设计，连续工作2小时，可单块电池进行主机供电，在不关机情况下更换电池（非连接有线电源状态,请提供图片证明） 。

3.1.4 主机提手可隐藏设计，可做提手、也可用做支架，在不需要时，可以收纳隐藏在主机内，以减小主机体积；

3.2   探头具备自动冻结功能，时间≥3种可选

3.3  测量和分析

3.3.1  一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等。

3.3.2  专业计算测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、颅脑、急诊科等

- 胎儿NT测量

- 多胞胎测量≥4

- 羊水指数自动累加

- IMT血管内中膜自动测量，对上下内中膜均可测量，并可自动对测量结果进行评估，判断正常与否（提供自动评估证明图片）。

- 血流量测量

- 矫形外科测量包：小儿髋关节测量

- 彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量

- 血流分布图，彩色血流剖面图分析血管及病变血流分布情况，从而判定血流性质及病变血供情况。

- 心内膜自动描记（ACT）

- PISA法二尖瓣返流评估

- 主动脉狭窄面积连续方程评估

- Qp:QS（体循环和肺循环比）

- 肺动脉高压评估

- TEI指数心功能测量

3.3.3  可以对测量项进行隐藏或自定义添加功能（对不常用的测量项进行隐藏，也可自定义添加新的测量项，并可改变测量项顺序）

3.4  二维灰阶图像主要成像参数

3.4.1系统最大显示深度≥300mm

3.4.2 系统可调节动态范围：30 dB～180dB，步进≤4可视可调

3.4.3  增益0 dB－100dB，步进2可视可调

3.4.4  聚焦区焦点数：≥8个，可视可调，并可通过滚动轨迹球调节焦点位置，焦点位置≥28个。

3.4.5  具有B、2B、4B显示模式

3.4.6  灰阶≥20级可调

3.4.7  图像具有90°及270°连续旋转，可视可调

3.4.8  分段TGC：8段物理滑杆调节

3.4.9图像放大：最大放大倍数≥10倍，画中画放大功能，方便放大查看（提供图像证明）

3.4.10  具备一键全屏放大功能（全屏只显示扫查区域图像）

3.5   M模式

3.5.1  增益：0～100可调

3.5.2  扫描速度≥4档可调

3.5.3  显示布局：上下B/M或左右B/M，可选

3.5.4  M型电影回放≥8分钟

3.6   彩色成像模式

3.6.1  增益：0～100

3.6.2  彩色频率：四种

3.6.3  彩色图谱MAP：≥7种，可选

3.6.4  壁滤波：≥50级，可视可调

3.6.5  彩色优先级≥50级可视可调（提供步进及最大最小值证明图片）

3.6.6  彩色放大功能

3.6.7  彩色偏转≥20°

3.7  频谱多普勒成像模式

3.7.1  脉冲波多谱勒

3.7.2具有HPRF高脉冲重复频率，最大可调20kHz

3.7.3 频谱多普勒频率：≥3变频

3.7.3  采用容积角度校正：-80°～80°，并具备快速矫正功能

3.7.4  多普勒增益：0～100

3.7.5  频谱平滑：≥3级，可视可调

3.7.6  壁滤波：≥50级，可视可调

3.7.7  取样容积大小：0.6mm～32mm

    - PW可测速度范围：1mm/s～7.5m/s

    - CWD：正或反向血流速度≥14m/s

3.7.10  扫描速度：3种,可选

3.8 标配弹性成像功能

3.8.1  弹性增益0－100dB

3.8.2  具有弹性压力梯度指示，提示加压压力和施放时的压力大小

3.8.3  支持原始数据存储，可存储后进行离线再进行定量分析，包括应变率比值分析及面积比分析

3.8.4具有压力曲线指示

3.9超声影像无线实时传输（可选购）：可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的实时无线传输。

★3.10 操作面板具有非键盘字母按键的自定义快捷键≥4个

四、配置要求

1.便携式全数字彩色多普勒超声主机（主机内置2块可拆卸锂电池）

2.探头3只：凸阵腹部探头、线阵浅表探头，前列腺双平面探头

3.配件：腹部穿刺架1套、前列腺穿刺架1套

4.配置原装台车及1拖4转换器一套（提供图片证明）

五、产品认证：产品通过CFDA、FDA。（提供相关证明文件）

六、商务条款

1、质保期：贰年

2、交货时间：合同签订后10天内

3、交货地点：院方指定地点

4、付款方式：验收合格后首付90%，余款贰年付清

第四章  合同书（格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由      （以下简称“需方”）与         （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额      万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1询价通知书(编号：　　　            　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见询价通知书的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在询价通知书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额：人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物的实施时间、地点在询价通知书中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局各壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：                          税　　号：

第五章  响应文件格式

封面：

阳新县县级政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

采购人：

项目名称：

报价内容：

供应商名称：

年  月  日

目  录

附件1：

报  价  函

致：采购人、采购代理公司

根据贵方为 (项目名称/项目编号) 项目采购货物及服务的询价邀请，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本二份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.分项报价表(附件3)；

4.货物及服务清单(附件4)；

5.资格性符合性检查对照表(附件5)；

6.技术和服务响应、偏离情况说明表(附件6)；

7.合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8.法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件13)；

14.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）；

2. 将按询价通知书的规定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部询价通知书，包括第（编号、补遗书）（如果有的话），对此无异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日期：

附件2：

报价一览表

项目编号（包号）:

项目名称:

| 货物 名称 | 制造商名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总报价（元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表除保留在响应文件中外，还另附一份单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

2.总报价作为评审依据，应包含所有让利或折扣。其他优惠条件（如实物赠送等）在评审时均不予考虑。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日期：

附件3：

分 项 报 价 表

项目编号（包号）:

项目名称:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 如：技术服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.分项报价总计价格应与报价一览表报价一致。

2.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

3.供应商应按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日期：

附件4：

货物及服务清单

- 项目编号（包号）：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 制造商和生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 提供详细的货物和服务范围，包括制造商、备品备件等。

2. 各项详细技术性能应另页描述。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

日期：

附件5：

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对询价通知书要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

- 日期：

- 附件6

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 询价通知书 要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将导致响应文件无效。注：带★号参数为关键性参数，负偏离或者不响应属无效投标；其它参数为一般技术条款，不响应或负偏离每一项将增加3%的报价，一般技术参数负偏离超过5项属无效投标）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

- 附件7

- 合同条款响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供服务已对询价通知书的合同草案条款作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

- 日期：

附件8

法人（负责人）代表授权书

采购人、采购代理公司：

（供应商名称）在下面签字的（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件9

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件10

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的

相关材料

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件11

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件12

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件13

未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件15-1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：
　　日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件15-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件15-3

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 其他资格证明文件及资料